H8978 智能型荧光增白剂测定仪

使

用

说

明

书

Http://www.51658042.com

USB数据传送接口

电源接口

显示屏

检测室门

综合按键

1、仪器简介

H8978智能型荧光增白剂测定仪采用微电脑进行测试控制，配合高感光镜头，LCD显示来测定样品的荧光物质残留情况。本产品广泛应用于食用菌中的荧光物质的检测，适用于农产品检测单位、工商部门检查取证，同时也适用于农产品批发市场，超市，经销商进行自检。

2、仪器特点：

2.1采用微电脑进行控制，准确率高；

2.2操作简单，无需专业人员；

2.3检测速度快，1分钟出检测结果；

2.4使用交直流两用电源，内置高档充电电池，可在室内、室外使用；

2.5海量存储，可存储1000张图片；

2.6USB2.0接口；

2.7体积小、重量轻、便于携带。

3、技术参数：

标准温度                  室温

工作电源                  220V交流电源／AA电池

使用环境                  室内／室外

环境温度              0℃-40℃

环境湿度              ＜90% (40℃)

充电电压/电池容量          12.6V/2600mAH

仪器功耗                  20W

4、主要部件功能

- 4.1 显示屏

本仪器使用的是液晶数码显示，主要显示仪器工作状况。

- 4.2 充电功能

本仪器具有充电功能，使用专用电源适配器可以对仪器内的充电电池充电。当接入充电线时，电池进行充电，本仪器已经内置一组充电电池。

- 4.3 开关电源

本仪器使用专用电源适配器。当用户使用外接电源时，仪器内的充电电池会自动断开供电，保证充电电池的使用寿命。

- 4.4  按钮

本仪器的综合按钮具有控制仪器开、关机及仪器检测功能。

5、操作步骤

- 5.1 开机

5.1.1 使用220V交流电源	，用专用电源适配器将本仪器连接到220-240V/50-60Hz交流电源，按“综合”键，即可开机。注：其它电源适配器不适合本仪器使用，会损坏本仪器。

5.1.2 使用内部电池

不接外接电源，按“综合”键，即可开机。

- 5.2. 操作程序

5.2.1 接通电源，短按“综合”键，开机。

5.2.2 打开检测室门，把待测样品放进检测室，关闭检测室门。

5.2.3 等到显示屏上显示的“文字T”变为可见被检测样的形态时，短按“综合”键进行检测。(为避免多次闪光造成重复拍照，可使显示屏右上方的旋上的SCAN与红线对齐)仪器自动进行三次拍照，分别是自然光，254，365nm的光）

5.2.4 检测完毕。（注意：只有在检测完毕后，方可用数据线连接电脑，否则仪器本身的照相机无法正常拍照！）插上数据连接线，，传送数据，传送完毕，长按“综合”键，关机。

备注：MENU键与显示屏右下方的另一键（圆形，中有“OK”字样）配合使用来设置菜单（MENU）里的各场景（如图像质量，分辨率等）

- 5.3注意事项

5.3.1仪器内有高精密光学元件，不要把本仪器倒置

5.3.2本仪器采用220V交流电源，请保持电源稳定性。

5.3.3本仪器用于室内、室外，尽量避免雨淋。

5.3.4建议第一次饱和冲、放电，以后每次冲电前都释放电池内余电，这样能延长电池的使用寿命。

6、售后服务

对因产品本身质量问题而造成的仪器故障，自购买之日起，本公司对仪器主机提供一年保修服务。保修时用户需出示购机发票及产品合格证书、保修卡。

7、仪器标准配置

※ 主机                                                1台

※ 专用电源适配器                                      1个

※ 镊子                                                1把

※ 手套                                                1袋

※ 使用说明书                                          1本

※ 合格证                                              1张

※ 保修卡                                              1张

※数据传输线（USB接口）                               1根

8、故障及排除方法

| 序号 | 故 障 现 象 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开机无显示 | 检查充电电池电量是否耗尽 |
|  |  | 如果已接上外接开关电源，请检查外接电源专用适配器电源接线是否接好 |
|  |  | 请与本公司仪器维修部门联系。 |
| 2 | 无法使用外接电源 | 请检查220V交流电源的线路连接是否正常， 电源适配器与仪器间的接头是否插好 |
|  |  | 如果电源适配器已损坏，请与本公司仪器维修部门联系 |
| 3 | 无法使用充电电池 | 请检查电池电量是否已经耗尽 |
|  |  | 请与本公司仪器维修部门联系。 |

北京恒奥德仪器仪表有限公司

18911282105、18911282106

网址：www.51658042.com