XSM型扭矩仪使用说明

一、功能

- 1、显示范围：-19999-19999，小数点位置可设。

- 2、输入:（5-15）kHz扭矩信号

- 3、输出: 一点报警输出，具备延时报警功能

- 变送输出电流（4-20）mA、电压（0-10）Vdc通过电阻转换。

- 4、外供电源：±15Vdc

- 5、测量控制周期：0.1秒（信号频率＞10Hz时）

- 6、数字滤波，显示平均处理，八段折线修正,峰（谷）值保持,按键清零等功能

- 7、未接传感器仪表显示 E

- 二、操作说明

- 1、面板

- 2、按键说明

- 2.1 设置键: 设置参数.

- 2.2 切换键: 设置参数，顺序切换显示峰值,谷值和当前测量值

- 2.3 锁定键: 设置参数，锁定瞬间测量值，再按该键恢复显示实时测量值

- 2.4复位键: 清除峰值,谷值

- 2.5清零键: 传感器未加载如果仪表显示不为零时，按该键显示清零

三，仪表接线端子

1 传感器输入: 传感器输入口为航插 , 型号X-14

| 相应引脚 | 脚 1 | 脚 2 | 脚 3 | 脚 4 | 脚 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号定义 | 地（公共端） | +15Vdc | -15Vdc | 转速信号+ | 扭矩信号+ |
| 相应端子 | GND | +15Vdc | -15Vdc | 转速 | 扭矩 |

- 四、参数一览表

- 第1组参数    报警设定值

| - 符号 | - 内容 | - 取值范围 | - 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 报警值 | - 0-19999 | - 5000 |
|  | - 报警值 | - 0-19999 | - 1000 |

- 第2组参数    报警组态

| - 符号 | - 内容 | - 取值范围 | - 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 密码 | - 0-9999 | - 00000 |
|  | - 第一报警点报警方式 | - -19999 - 19999 | - _ _ _ _ H |
|  | - 第一报警点报警方式 | - -19999 - 19999 | - _ _ _ _ H |
|  | - 第一报警点灵敏度 | - 0 - 19999 | - 00000 |
|  | - 第一报警点灵敏度 | - 0 - 19999 | - 00000 |
|  | - 折线修正选择 | - Off/ON | - Off |
|  | - 报警延时 | - 0 - 20 | - 0 |

- 第3组参数    测量相关参数

| - 符号 | - 内容 | - 取值范围 | - 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量显示小数点位置 | 注 | 00000 |
|  | 零点修正 | -19999-19999 | 0 |
|  | 量程修正 | 0.5000-1.5000 | 1.0000 |
|  | 数字滤波时间常数 | 1-20 | 1 |
|  | 显示平均处理次数 | 1-20 | 1 |

- 五、操作

仪表处于测量状态,按住  键不松开，直到显示 , 按  键进入修改状态，在  ， ， 键的配合下将其修改为01111, 按  键，然后按住设  键不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第1个参数的符号,按  键顺序循环选择本组需设置的参数, 按  键调出当前参数的设定值，闪烁位为修改位, 通过  键移动修改位， 键增值， 键减值，将参数修改为需要的值, 按  键存入修改好的参数，并转到下一参数

退出设置 ：在显示参数符号时，按住设置键  不松开，直到退出参数的设置状态。

- 六、功能及相应参数说明

（FLtr）—— 数字滤波常数

用于克服输入信号的抖动，可视信号抖动的大小选择适当的滤波常数，抖动严重时可加大设定数值，一般情况下设置为1。

（At）—— 显示平均处理次数

用于信号不稳定时使显示稳定，例如设置为5时，则5次测量值取平均后再送显示。一般设置为1。

峰值保持功能：

按	键顺序切换显示峰值,谷值和当前测量值

变送输出：

（bA-L）—— 变送输出下限设定

（bA-H）—— 变送输出上限设定

例：要求变送输出4mA-20mA，对应0-5000，则设置  = ， = ， =

报警

每个报警点有3个参数，分别用于设定报警值，选择报警方式和设定报警灵敏度。

- , 分别为第1,第2报警点的报警设定值。

- ,  分别为第1,第2点的报警方式选择。

- , 为第1,第2报警点的报警灵敏度设定。

- （cYt）—— 报警延时

设置范围0-20秒，为0时无报警延时功能。

当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状

态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。

报警恢复也受延时控制。

报警方式：报警方式有2种

选择为  时：上限报警，测量值 ＞ 设定值时报警。

时：下限报警，测量值 ＜ 设定值时报警。

时：绝对值上限报警，| 测量值 | > 设定值时报警

时：绝对值下限报警，| 测量值 | < 设定值时报警

- 报警灵敏度：为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需

- 要设定一个报警解除的外延区域。

例：上限报警时：

七、外型尺寸

●外型尺寸：面板尺寸:宽×高×深=160×80×180mm

开孔尺寸：150mm+0.7×75mm+0.7

北京恒奥德仪器仪表有限公司

地 址:北京市海淀区阜成路42号院     邮 编:100142

电 话:(010)51655247                 传 真:(010)51717696

网  址:WWW.51658042.com              电子信箱:hadgs2009@yahoo.cn