ISO9001：2000质量管理体系认证单位

H13166自冷式凝固点测定仪

（一体化）

使用说明书

地址：北京市海淀区阜成路42号

电话：010-51298264

传真：010-51717271

邮编：100142

北京恒奥德仪器仪表有限公司

一、简介

固体溶剂与溶液成平衡时的温度称为溶液的凝固点。通常测凝固点的方法是将已知浓度的溶液逐渐冷却成过冷溶液，然后使溶液凝固。当固体生成时，放出的凝固热使固体温度回升，当达到热平衡时,温度不再变化，本装置就是根据这个原理来进行凝固点的测定，根据广大用户的使用要求，特此开发出自冷式凝固点测定仪,它具有以下特点：

- 利用半导体自动制泠,且冰浴温度可控制在一定范围,减少了用冰调节冰浴温度的环节。

- 利用自动搅拌器进行上下搅拌，使样品搅拌更加均匀，确保每次试验搅拌一致。

-1-

二、技术条件

1、技术指标

| 温度测量范围 | -50℃～150℃ |
| --- | --- |
| 温度分辨率 | 0.01℃（样品）0.1℃（冰浴） |
| 温差测量范围 | ±19.999℃ |
| 温差分辨率 | 0.001℃ |
| 输出信号 | RS-232C串行口、USB接口（可选配） |
| 制冷 | ≤-20℃（冷却水≤10℃时） |

2、使用条件

电源：～220V±10%，50Hz

环境：温度-5℃～50℃，湿度≤85%

无腐蚀性气体的场合

-2-

六、售后服务

1、本仪器保修18个月，终身维修。

2、如本仪器出现故障，请与我厂联系，我厂将尽快为您解决。

售后服务电话：010-51298264。

七、随机附件

| 名 称 | 数量 |
| --- | --- |
| 传感器 | 2根 |
| 电源线 | 1根 |
| 说明书 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |
| “O”型圈 | 4个 |
| 保险丝大（10A） | 2个 |
| 接口线 | 按要求配置接口线1根 |
| 喉箍 | 4个 |
| 橡胶管 | 4米 |

-11-

五、维护及注意事项

- 保持自来水流畅，出水口不得有出水不流畅现象。

- 当无水流出或水流压力不够时应立刻关闭电源，以免制冷器损坏。

- 搅拌系统要运动自如，发现不流畅时即时调节。

- 建仪此实验在环境温度≤20℃进行。

- 搅拌每半年定期在使用前加适量机油润滑。

加机油方法：用竹签沾点机油,伸进垂直搅拌轴杆加即可。

- 开机后先用快速挡搅拌，以便让搅拌系统工作流畅。

-10-

三、面板示意图

（一）前面板示意图

1、搅拌速度显示     2、搅拌速度控制键

3、水流工作指示灯:打开水源,水流工作指示灯亮时,制冷器才开始工作。

4、制冷器工作指示灯   5、样品搅拌器

6、制冷器电流显示:显示半导体制冷器工作电流。

7、液晶显示屏

8、功能键：使仪器在初始状态下进行“置数”和“测量”转换；在参数设置状态下,用来移动置数位的光标。

9、复位键：按此键使仪器回到初始状态。

-3-

置于慢档，当样品温度下降后每隔15秒记录温差值△T。（如与电脑连接此时点击开始绘图）。当温度低于粗测凝固点0.1℃左右时,应调节搅拌速度为快速，加快搅拌,促使固体析出,温度开始上升,注意观察温差显示值,直至稳定。此即为蒸馏水的凝固点。

12、重复10步骤再做两次。

13、溶液凝固点的测定——取出测定管，使管中的蒸馏水融化，加入已精确称重1g左右的蔗糖片,待溶解后,按测量溶质凝固点步骤测得一次粗测凝固点和三次精测凝固点。

14、待实验结束后，关掉电源开关，关闭自来水龙头，拔下电源插头。

注；1。如过冷较大,可在精确测量时将样品管中存有少量冰花，或加入促结晶的粉粒(如石英粉末),并在低于凝固点0.1℃后,持续快速搅拌,过冷现象就会较轻。

2．此实验的关键在于样品中必须留有少许冰花，否则过冷会比较强，若在精确测量时过冷太大，可将样品管放入快速降温槽，促使其结冰，然后再拿出让其溶化，保留少许冰花，再进行精测。

-9-

10、清零键:用以扣除仪表当时的温差值，使温差值显示“0.000”。

（当所测凝固点大于20℃时，使用此键。）

11、电源总开关

12、切换/移位键:此键用于“参数设置”与“置数”状态的转换。

13、置数键：按此键可使数字从“0～9”递增，“＋”、“－”号之间转换。

14、冰浴观察窗    15、冰浴观察窗开关   16、实验槽

17、冰浴传感器插口   18、快降温槽口

（二）侧面板示意图

19、USB接口     20、232接口     21、保险丝：10A

22、电源插座

23、传感器Ⅰ：显示被测样品温度

24、传感器Ⅱ：显示冰浴温度

25、循环水进水口

26、循环水出水口

-4-

8、将平行连接杆与搅拌器连接好，调节搅拌速度，搅拌应上下运动很流畅，否则重新调整搅拌器。

9、将搅拌置于慢档，冰浴和样品随制冷器工作而降温，冰浴温度低于零下5℃时，将样品管放入快速降温槽并手动快速搅拌,至样品温度回升并基本不变时，记录样品温差，此即为粗测凝固点。

10、调节冰浴槽温度, 冰浴设置温度在低于样品凝固点3℃左右。例如样品为水时，冰浴温度一般控制在-3℃。

冰浴槽温度与定时时间的设定：

按“切换”键，进入参数设置状态，按“功能”键可以使光标从第一位到最后一位之间循环移动，当光标移至闪烁的数位时按

“置数”键进行设置，直到完成所有设置。再按“切换”键使之处于置数状态。此时再按“功能”键进入测量状态，此时仪器处于控温状态。

11、拿出样品管，让样品自然升温并融化，当样品中存有少量冰花时，快速将样品管放入空气套管中并连接好搅拌系统，将搅拌速度

-8-

四、使用方法

（一）开箱检查

1、检查整机与备件是否齐全。

2、检查传感器探头的编号和仪器出厂编号应一致。

（二）冷却液的加入与放取

- 用一软管与后板上的冷却液出口连接并用止水夹夹住,防止冷却液流出。

- 取乙二醇与水的混合液（按1：1配比）750mL，用漏斗从快降温槽口将冷却液缓慢加入冰浴槽中，注意加至观察窗口上端为止，不得多加，以免发生溢出烧毁仪器。

- 放出冷却液时只要将后板冷却液出口软管上的止水夹松开，即可放出冷却液。（冷却液可保留在冰浴中反复使用）

（三）设备安装

- 将设备放置在有水源的实验平台上，要求设备放置平稳。

- 循环水路安装时，将橡胶管一端接至水嘴，一端接至设备的进水口，再将另一根橡胶管一端接至设备的出水口，一端接至实验平台的下水槽。并确认安装牢固可靠，打开水嘴保证水流正常循环。

-5-

搅拌与样品管的安装

- 旋下塑料压圈将空气套管放入实验槽，并将塑料压圈旋紧固定，在旋紧时通过冰浴观察窗观察空气套管是否垂直，若有偏差将空气套管旋转一个角度再固定直至垂直为止。

- 将“传感器I”轻轻放入样品管的中间直至底部，再将样品管插入空气套管中。

- 用橡胶塞将快降温槽口盖住。

设备垂直升降系统与样品管里的搅拌杆连接

- 将垂直搅拌杆上部钩套住平行连结杆，将搅拌杆上的锁止橡胶圈往上推，以便锁住搅拌杆，不让其脱落平行连结杆。

- 打开电源，按一下搅拌控制键，此时搅拌圈应在样品管里慢速上下运动，若有粘滞不畅时，轻微旋动样品管上的尼龙塞，使其运转顺畅。

取样品管:将搅拌杆上锁止胶圈下移，从平行连接杆上取下搅拌杆，往右轻松拨连结杆（拨开连结杆位置以方便抽出样品管为准），左手迅速抽出样品管，观察样品管里溶质析出现象。完毕后并用右手捏住样品管里的垂直搅拌圈上下移动动使之样品管里的溶质被打碎融化，再重复做下一次的试验。

装样品管：用样品管里的垂直搅拌圈边搅拌边观察样品管里的温度变化，当温度升至所需温度时，立即用左手把样品管放进实验槽，将搅拌杆挂上平行连接杆，用锁止橡胶圈锁紧，左手立即按下慢速搅拌键，使搅拌圈自动慢速上下搅拌。

-6-

（四）操作步骤

1、将传感器Ⅰ、传感器Ⅱ插头插入侧面板上的传感器接口（槽口对准）。

2、将～220V电源接入侧面板上的电源插座。

3、加入冷却液。（注：缓慢加入750mL冷却液，不得超过观察窗口顶部）

4、将空气套管放入实验槽，将温度传感器Ⅱ插入冰浴中。

5、接通冷却循环水，打开水龙头，（必须接到自来水龙头上）确保有水流从仪器出水口流出，且出水应流畅，不得有阻塞。

注:当水压不够时,水流开关不启动,仪器不工作,以便保护制冷器。

6、打开电源总开关，显示屏显示初始状态，如图：（环境温度在20℃左右时）

D：定时时间的设置，单位为秒（S）

T：冰浴设定温度值。

7、准确移取25ml蒸馏水放入洗净烘干的样品管中，将搅拌器放入样品管中，塞上塞子，要塞紧，然后将传感器I插入样品管中，最后将样品管放入空气套管中。

注：此过程仪器处于置数状态，仪器制冷已开始工作，传感器所测温度随时间而降低，不控温，目的是为了将样品快速冷却并测出粗测凝固点，此过程时间较长。

-7-