HXF-35型呼吸性粉尘采样器使用说明书

- 概述

HXF-35型呼吸性粉尘采样器，它是对空气中含粉尘场所进行采样的专用仪器。广泛应用于工矿劳动卫生检测、职业病防治、大专院校教学、科研等单位。该产品具有液晶显示、菜单操作、电脑计时等功能，从而使仪器显得美观、大方、方便适用。具有体积小、重量轻、操作简单、计时准确、使用方便等优点，深受广大用户的好评。

本产品获中华人民共和国计量器具制造生产许可证证号：苏制0000638号-1

该产品执行标准为Q/320925JYH01-2011。

- 功能

2.1 任意设定采样时间。

2.2 采样结束提示。

2.3 显示设定工作时间、当前采样时间、电池电量和充电全过程。

2.4 中途延时采样时间。

- 技术参数

3.1 工作电压：DC7.2V（6节镍氢充电电池）AC220V±10V 50Hz

3.2 流量范围：5－25L/min

3.3 抽气负压：>1500Pa

3.4 流量准确度：±2.5％

3.5 稳定性：≤5％

3.6 定时精度：±0.01％

3.7 工作噪音：<75dB

3.8 环境温度：-5-40℃

3.9 相对湿度：<95％

3.10 充电电流：500mA

3.11 连续工作时间：>180min

3.12 外形尺寸：205×135×115mm3

3.13 仪器重量：3.5kg

3.14 采样范围：呼吸性粉尘、全尘

- 工作原理

当使用呼吸性粉尘采样头，应装好Ф25mm无色玻璃片（冲击板）并抹上硅油，采样

1

- 维护

  - 仪器如长时间不工作，电池会自行放电，应给电池充电，否则会损伤充电电池。

  - 在含尘的空气中，务必在开机前安装好滤膜，防止尘粒吸入机内，损伤气路及流量精度。

  - 在试机工作时，大气中的灰尘、气溶胶、酸碱气等杂质极易吸入泵内或试剂溶液倒吸现象。此时应清洗一下过滤器，重新换上滤棉或泡沫塑料即可。

  - 本公司产品自出厂之日起一年内包修。一个月之内非人为因素造成损坏的故障，实行免费维修、更换。

- 特别提示

  - 该仪器未经防爆试验检测，故不能在易燃、易爆、煤矿井下等场所使用。产品自售出之日起半年内包修，一个月内非人为原因故障损坏的，免费维修、更换。

  - 电池电压过低时，容易造成关机键关不了机，此时，只需要按住“取消”键3秒以上就可以关机了。

- 随机配件

1，仪器箱一只                             2，三角架一只

3，测尘滤膜一盒                           4，电线一根

5，硅脂一盒                               6，全尘采样头一只

7，呼吸性粉尘采样头                       8，滤膜盒三只

9，说明书一份                             10，冲击板（玻璃板）三片

11，Ф40mm滤膜夹3只                     12，镊子一把

13，保修卡一份                            14，合格证一份

4

工作时间：00:01:20

设定时间：00:20

采集  完成

5.4、采样暂停和继续采样

当采样器工作的时候，如果需要暂停采样，只需要按一下“取消”键，就可以暂停了，电机停止转动，光标自动跳回设定时间上面，如下图所示：

如果需要继续采样，只需要按一下面板上的“确定”键即可继续工作，时间继续按照设定时间工作，工作时间的计时是接着已经工作了的时间继续计时，而不会重新计时。

5.5、重新计时和采样

如果你需要重新计时，连续按两次“取消”键，系统会自动把光标跳回到“设定时间”里，“工作时间”里的时间计时会自动清零。按照5.2、设置采样时间的操作步骤操作。

5.6、采样完成

工作时间到了设定时间的时候，系统会自动停止工作，光标从“采集”跳转到“完成”，提示用户工作完成。

5.7、“关机”，关闭采样器，关闭采样器有两个途径，第一是按住“取消”键3秒以上，系统关闭；第二是直接按一下       键，系统关闭，目前采用的一键开关机。电源总开关在仪器背面，当采样任务结束时，可关闭该开关以切断电源。

5.7 “充电”，仪器在使用前应给仪器充电（仪器充电时需打开背面的电源开关），避免在采样时因电池欠压造成采样不准或停机，充电的时候，右下脚的电池图标会不停闪烁，一般充电时间为12小时左右，本仪器可以采用开机状态充电和关机状态充电，只要接上外接电源，系统就会自动充电，充电完成后进行小电流涓流充电。

5.8开机后1分钟左右，液晶背光会自动关闭，按任意键操作时，背光自动点亮。

3

流量20L/min时，该采样头分粒装置的特性符合“BMPC”曲线标准，其前级捕集效率分别为≥7.07微米为100%、5微米为50%、2.2微米为10%.

空气中呼吸性粉尘浓度按下列计算：

R＝（m2－m1）/Qt×1000

式中：R—空气中呼吸性粉尘浓度，mg/m3;  m2—采样后的滤膜质量，mg

m1—采样前的滤膜质量，mg；Q—采样流量，L/min；t—采样持续时间，min

空气中粉尘浓度按以下公式计算：

C=  [(m2-m1 )/Q×t] × 1000

式中：  C—总粉尘浓度（mg/m3）；m2 —采样后滤膜的质量（mg）

m1—采样前滤膜的质量（mg）；Q—采样时流量（L/min）；t—采样时间（min）

说明：采集呼吸性粉尘时，采样流量必须恒定在20L/min，才能保证尘粒分级符合BMPC分离曲线要求。

- 操作

5.1 接通电源，按开机按钮，打开粉尘采样器。

屏幕显示封面：

5.2、设置采样时间

按“ ” ，“ ” 移动光标位置，

按“▲”“▼”键设定时间的数值，按

“确定”键确认。机器在没有工作的时间内，

光标的位置一直在“设定时间”这一行。

5.3、开始采样

设定时间完成后，按确定健，光标自动

跳转到下面的“采集”，第一行显示采样的

工作时间，中间为当前设定的采样时间，

右下脚为当前电池电压指示。

2

工作时间：00:00:00

设定时间：00:00

采集  完成

工作时间：00:20:00

设定时间：00:20

采集  完成

工作时间：00:00:00

设定时间：00:20

采集  完成

工作时间：00:01:20

设定时间：00:20

采集  完成

HXF-35型

呼吸性粉尘采样器

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司