概述

H8627石油产品水分测定仪是大连昆仑石油仪器有限公司根据国标GB/T260要求制作，通过一定量的试样与无水溶剂混合，进行蒸馏，测定其水分含量并以百分数表示。仪器主要由控制箱和测试玻璃器皿组成，外形美观，适合于测定石油产品中的水含量。

#### 主要技术参数

1、烧瓶:500ml

2、接受器:10ml

3、冷凝器:长300mm

4、加热套:0—600W功率可调

5、电源：AC220V50HZ

#### 结构特点

本仪器结构简单，造型美观，使用方便。电压调节旋扭控制加热套的加热功率，立柱和弹簧夹固定冷凝器、接受器及烧瓶。仪器分单联、双联、三联形式，用户可根据做油样的数量多少选用。

#### 安装使用与检测

1 开箱后，应先检查仪器是否完好。安装时，先将立柱用M8螺丝旋紧在机壳上，再将铜直角夹套在立柱上，然后安装夹冷凝器的弹簧夹，最后安装玻璃器皿。玻璃烧瓶放在加热套内，烧瓶上面放接收器，接收器上放冷却管。夹具夹住冷却管。使玻璃组合安装竖直。本仪器采用标准弹簧夹，拆装方便，角度长度都可以调整。

2 将装入量不超过瓶内容积3/4的试样摇动5分钟，要混合均匀。粘稠的或含石蜡的石油产品应预先加热至40-50℃，才进行摇匀。向预先洗净并烘干的圆底烧瓶中称放摇匀的试样100克，称准至0.1克。

用量筒取100毫升溶剂（工业溶剂油或直馏汽油在80℃以上的馏分。溶剂在使用前必须脱水和过滤），注入圆底烧瓶中，将圆底烧瓶的混合物仔细摇均后，投入一些无釉瓷片、浮石或一端封闭的毛细管（这些物品在使用前必须经过烘干）。

注：①粘度小的试样可以用量筒取100毫升，注入圆底烧瓶中，再用这只未经洗涤的量筒量出100毫升溶剂。圆底烧瓶中的试样质量，等于试样的密度乘100所得之积。

②试样的水分超过10%时，试样的质量应适当减少，要求蒸出的水不超过10毫升。

3 洗净并烘干的接受器要用它的支管紧密地安装在圆底烧瓶上，使支管的斜口进入圆底烧瓶15-20mm，然后在接受器上连接直管式冷凝管。冷凝管的内壁要预先用棉花擦干。安装时，冷凝管与接受器的轴心线要互相重合，冷凝管下端的斜口切面要与接受器的支管管口相对。为了避免蒸气逸出，应在塞子缝隙上涂抹火棉胶。进入冷凝管的水温与室温相差较大时，应在凝管的上端用棉花塞住，以免空气中的水蒸气进入冷凝管凝结。（注：允许在冷凝管上端，外接一个干燥管，以免空气中的水蒸气进入冷凝管凝结。）

4用电热套给烧瓶加热，电热套功率由固态调压器控制，电压表指示实际加热功率，加热功率连续可调。使用时，打开电源开关，电压表将有所指示，电热套开始加热。若回流速度不合适，再调整“调节旋钮”改变电热套功率，以此来控制回流速度，使冷凝管的斜口每秒滴下2-4滴液体。

5 蒸馏将近完毕时，如果冷凝管内壁沾有水滴，应使圆底烧瓶中的混合物在短时间内进行剧烈沸腾，利用冷凝的溶剂将水滴尽量洗入接受器中。接受器中收集的水体积不再增加，而且溶剂的上层完全透明时，应停止加热。回流的时间不应超过1小时。

停止加热后，如果冷凝管内壁仍沾有水滴，应从冷凝管上端倒入一些溶剂，把水滴冲进接受器。如果溶剂冲洗依然无效，就用金属丝或细玻璃棒带有橡皮或塑料头的一端，把冷凝器内壁的水滴刮进接受器中。

6 圆底烧瓶冷却后，从仪器上卸下，读出接受器中收集水的体积。当接受器中的溶剂呈现浑浊，而且管底收集的水不超过0.3毫升时，将接受器放入热水中浸泡20-30分钟，使溶剂澄清，再将接受器冷却到室温，才读出管底收集水的体积。

#### 数据处理

1 试样的水分质量X按式（1）计算：

X=VM×100.............................(1)式中：V—在接受器中收集水的体积，毫升；

M—试样的质量，克。

注：水在室温的密度可以视为1，因此用水的毫升数作为水的克数。试样的质量为100±1克时，在接受器中收集水的毫升数，可以作为试样的水分质量含量测定结果。

2 试样的水分体积百分含量Y按式（2）计算：

Y=V×ρM×100...............................(2)式中：V—接受器中收集水的体积，毫升；

ρ—注入烧瓶时的试样的密度，克/毫升；

M—试样的质量，克。

注：量取100毫升试样时，在接受器中收集水的毫升数，可以作为试样的水分体积百分含量测定结果。

3 精密度：

在两次测定中，收集水的体积差数，不应超过接受器的一个刻度。

4 报  告：

取两次测定的两个结果的算术平均值，作为试样的水分。

试样的水分少于0.03%，认为是痕迹。在仪器拆卸后接受器中没有水存在，认为试样无水。

#### 维护与修理

1、保持仪器整洁，防止酸、碱、油污染，特别要注意电控部分和加热套不要进水受潮。

2、接好地线，保证安全。

3、仪器出现故障时，请专业维修人员检修，切勿乱拆。

4、本仪器保修一年。

北京恒奥的科技有限公司  010-51666919/15810842463   李红慧