一、仪器简介及使用范围

溶氧测定仪(以下简称仪器)是依据《水和废水监测方法》(国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会编制，第三版)进行设计的。

仪器采用电池(9V×2)供电，外形小巧，携带方便，液晶数字直接显示被测水样的溶解氧mg/L值，可直接到野外现场进行测试。该仪器可应用于水产养殖场、自来水厂、污水处理、环境保护监测及科研院所等单位对水样溶解氧的测定要求。

二、工作原理

仪器由主机和氧电极两部分组成。氧电极(亦称氧敏感膜电极)由两个与支持电解质(本仪器使用的电解质即为内充液——0.5mol/L KCl)相接触的金属(本仪器设计为Ag-AgCl，Pt)电极及选择性薄膜(亦即氧膜)组成。

氧膜只能透过氧和其它气体，水和可溶解物质不能透过。透过氧膜的氧气在电极上还原，产生微弱的扩散电流，在一定温度下其大小和水样溶解氧含量成正比。定量测定出此扩散电流即可测定出水样的溶解氧的mg/L值。

三、主要技术指标

l、测量范围：溶氧(DO)：0～20mg/L

温度（T）：0～40℃

2、测量精度：溶氧：±0.2mg/L(被测体系与校正体系等温)

温度：±1℃

3、稳 定 性：±0.2mg/L·h

4、自动温度补偿范围：0～40℃

5、响应时间：小于30秒

6、氧电极残余电流：≤0.005μA

7、外形尺寸：140mm×65mm×30mm

8、重    量：小于220g

四、仪器工作条件

仪器在通电约5分钟后可在下列工作环境条件下使用：

1、相对湿度＜80％

2、被测样品温度：0～40℃

3、供电电源(内置)：6F22型9V电池2节

4、周围环境无显著振动和强电干扰磁场存在