DMR-1C型方阻仪

使 用 说 明 书

DMR-1C型方阻仪是一种专用于测量塑料薄膜金属镀层方块电阻的仪器。由于方阻与镀层厚度成反比，也就可以由方阻计算出镀层厚度。

仪器配有专用的、带弹簧的四探针探头。由于探针带弹簧，使得测试时压力恒定，接触可靠，测试稳定，寿命也长，示意图如下。

Rx

棕       红      橙       黄

零点调节

2000mΩ 20Ω 200Ω 2000Ω20KΩ

DMR-1C型方阻仪

北京恒奥德科技有限公司

- 技术参数

- 测量范围：1mΩ-2000Ω分为四个量程

| 其满度值为: | 1999mΩ | 19.99Ω | 199.9Ω | 1999Ω | 19.99KΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率： | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω |
| 测试电流 | 100mA | 10mA | 1mA | 0.1mA | 0.01mA |

- 1 基本误差：△=±2%

2、2 仪器部分的基本误差±2%±2个字

2000mΩ档为△=±2%±5个字

- 基本误差：△=±0.1%±2个字

2000mΩ档为△=±0.2%±2个字

- 工作环境：温度5℃-40℃，湿度20%-80%RH

- 电    源：-220V±10%，50/60Hz，3VA

- 外形尺寸：宽200×高80×深200（mm）,

重1.5kg

- 工作原理

镀金属塑料薄膜方块电阻的测试采用四探针测试原理。测试探头上的四个探针等距离分布，“1、4”探针提供测试电流，“2、3”探针提取电位差。在膜宽大大于探针间距时，就可以计算出方阻与等效四端电阻的比值为4.532。仪器内部根据这个比值自动计算出方阻大小。

等效四端电阻的测试采用电流电压法测试原理，原理图如图一所示。

精密恒流源

数字显示

基准信号（I）

（V）

直流电压

放大器

1      2

4     3

图一

Rx

由精密恒流源输出恒稳的电流供给被测电阻Rx，恒定电流的大小由K1选择，该选择也即决定仪器的量程。Rx上的电压降经直流放大器放大后，送到数字显示电路。因Rx=V/I，数字显示电路根据直流放大器送来的V和恒流源送来的代表I的信号（即基准信号），即可显示出Rx的大小。

因为采用了电流电压法的四端测试原理，这样就可以消除端口接触电阻和引线电阻的影响，保证了测试精度。消除端口电阻影响的原理是，供给电流的端口1、4，也称为I端口，由于恒流源输出的电流不受外部电阻的影响，所以1、4端口存在的杂散电子阻不会改变流过Rx电流的大小，也即不会影响电阻测试的准确度。提取电压降的端口2、3也称为V端口或P端口。由于直流电压放大器是高输入阻抗放大器，2、3端口即使存在几十欧姆的杂散电阻，也不会影响放大器得到的输入电压，这样仪器便能精确测试小到几个毫欧的电阻，而不会受到测试线和端口杂散电阻的影响。

三、使用方法

- 开启位于仪器后部的电源开关，予热5分种。

2、把被测薄膜有镀层的一面朝上放在平整的桌面上，硬度要适中。

3、把探头放在要测的部位，轻轻压下，选择合适的量程，即可从方阻仪上显示出镀层的方阻值。

4、根据四探针测试原理要求，探头与镀膜边缘要有一定的距离，才能保证有较准确的读数。因此探头与被测镀膜的边缘不能太近。如一定需要，也应使探针的排列与边缘成垂直状态。同理，在膜比较窄时也应采取这样的措施。但要注意的是：虽然采取这样的措施，也会使读数上升5%-20%，由探针与边缘距离的大小决定。

5、仪器的零点调整

由于仪器的最大零点飘移量小于±1个字，所以平常使用时不需进行零点调节。但经3个月或半年应检查一次零点，方法如下：

1         2         3        4

图 二

方法一，找一块光洁的紫铜板，量程置于大量程档，把探头压在紫铜板上，此时读数应为零，否则可调节零点调节。

方法二：找四根带香蕉插头的测试线，把1、4端联在一起，2、3端联在一起，然后再找一根导线把两个端头联在一起，如图二所示。此时按仪器任何量程。均应显示零，否则可调节零点调节，如各量程之间的零点偏差大于2个字，则表示仪器有故障，应送回本厂修理。

- 仪器的计量与维护

- 先调节仪器的零点。

仪器的计量可用0.1Ω、1Ω、10Ω、100四只标准电阻检查仪器的四个量程。

图三

计量时准备四根带香蕉插头和鳄鱼夹的测试线，按图三所示的方法联接仪器和标准电阻。用0.1Ω计量2000mΩ量程，此时读数应为453mΩ。用1Ω计量 20Ω量程，此时读数应为4.53Ω。用10Ω计量200Ω量程，此时的读数应为45.3Ω。用100Ω计量2000Ω量程，此时的读数应为453Ω。计量结果应满足技术参数中关于误差的规定。

一般情况下，可用一只1Ω或者2Ω，精度为万分之二的标准电阻，计量仪器的20Ω量程，读数应为标准电阻值乘上4.532倍。如超差，可卸下仪器的四个橡皮脚螺丝，取下上盖，调节电路板中部的微调电阻，使读数准确。

2、仪器出故障时，应首先检查测试探头上的四根测试线是否联接完好，以及电源部分的电缆、插头、插座、保险丝等是否完好。如确系仪器内部故障应送回本公司修理，因集成电路和电阻都经过精密配对，自行修理有可能造成难以恢复的损坏。本仪器实行三包，免费修理期为一年。

3、仪器应避免在潮湿的环境下使用。不使用时应用塑料罩了，以防水汽和灰尘的影响。

北京恒奥德科技有限公司　　  www.hengaodebj.com