国家安全标志证号：MFA110093

1 概述

本质安全型红外测温仪具有体积小、重量轻、坚固、耐用、使用简便等优点。使用时，只需对准目标，扣动板机，不到一秒钟即可读出物体表面温度。

测温仪具有：

● 单点激光瞄准；

● 温度最大值显示；

● 背景图形显示；

● 耐用的、符合人体工程学的结构。

执行标准：Q/AHSZ39—2010

适用场所：适用于煤矿井下危险场所，以非接触方式测量井下各种难以测量物体及装备（如煤层或岩石壁面、电机、水泵、防爆开关、运输皮带等）表面温度。

使用环境：

环境温度：0℃～40℃；

相对湿度：≤96%；

大气压力：80kPa～110kPa；

贮存温度：-40℃～+60℃。

2 结构特征与工作原理

一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此，通过对物体自身辐射的红外能量的测量，便能准确地测定它的表面温度，这就是红外辐射测温所依据的客观基础。

红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出

等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量，视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路，并按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外，还应考虑目标和测温仪所在的环境条件，如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。测温仪上的激光环点仅用于瞄准目标之用。

3 技术特征

测量范围：		-18~550℃

测量距离：	  （D：S）：12：1

显示刻度：		0.2℃

测量精度： 	﹤23℃±1℃、﹥23℃±2℃

发射率：  		0.95

电池型号：    6F22ND 9V, 一节

最高开路电压：9.6V

最大短路电流：800mA

本安参数：    U0 9.6V

I0 800mA

工作电压：    9V

工作电流：    40mA（打开激光和背景光）

工作时间：    10h（打开激光和背景光）

40h（关闭激光和背景光）

防爆类型：    矿用本质安全型

防爆标志：		ExibI

4 尺寸、重量

尺寸：   		 200×160×55mm

重量：   		 320g