SYD-265C-1型

石油产品运动粘度测定器

（乌氏毛细管法）

使 用 说 明 书

目    录

一、用途及适用范围……………………………………………2

二、仪器使用的工作条件………………………………………2

三、主要技术规格及技术参数…………………………………2

四、主要结构及电气原理图……………………………………3

五、仪器的安装…………………………………………………4

六、使用方法……………………………………………………5

七、注意事项……………………………………………………6

八、常见故障及排除方法………………………………………6

九、仪器成套及技术文件………………………………………7

本仪器为精密测试仪器，

使用前请务必详阅使用说明书，谨慎操作！

一、用途及适用范围

本仪器的制造符合中华人民共和国行业标准SY/T 5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定，测定液体石油产品（指牛顿液体）在某一恒定温度条件下的运动粘度。

二、仪器使用的工作条件

1、仪器应放置在平整且稳固的实验台上。

2、本仪器所测液体为牛顿液体，其粘度与剪切应力及剪切速率无关。

3、在不同的测试温度范围内，恒温浴应使用不同的恒温浴液体。

4、测试试样时应根据实验的温度选用适当的毛细管粘度计，务必使试样在毛细管内的流动时间不少于200秒（若用户使用内径为0.4mm的毛细管粘度计，则在毛细管粘度计内的流动时间不少于350秒）。

三、主要技术规格及参数

- 工作电源：      AC(220±10%)V、50Hz±5%。

2、加热功率：      两档，1000W+600W。

3、搅拌电机：      功率6W；转速 1200r/min。

4、测温范围：      室温～100℃。

5、控温精度：      ±0.1℃。

6、恒温浴：        容量，20L；形式，内外两层缸（双缸）。

7、使用环境：      环境温度-10℃～+35℃，相对湿度＜85％。

8、温度传感器：    工业铂电阻，其分度号为Pt100。

9、整机功耗：      不大于1800W。

10、毛细管粘度计： 乌氏毛细管粘度计一套。

11、外形尺寸：     530㎜×400㎜×670㎜（长×宽×高，含浴缸等）。

四、主要结构及电原理图

仪器结构图见图1所示，电原理图见图2所示。

图1

图2

- 双层恒温浴：

本仪器采用双层缸形式的恒温浴。内层采用φ300㎜×300mm的硬质玻璃缸，外层保温套为φ360㎜×285mm的有机玻璃筒，内外层之间为空气保温层。试验时，为不使水蒸气进入保温层而影响观测，可在保温层充入干燥空气（充气设备自备）。浴缸盖上有两个小孔，分别为安放温度计和传感器而专门设置。另外有四个毛细管安装孔，可同时进行两组平行试样的检测。

- 照明系统：

本仪器安装了220V节能灯，其光效高，光亮度超过85W的白炽灯，为清晰地观测毛细管粘度计的读数提供了保证。

- 控温系统：

⑴ 温度传感器：工业铂电阻，其分度号为Pt100。

⑵ 温控仪：采用数字智能温度控制仪，具有四位双LED（发光二极管）指示功能，控温迅速、响应快、超调小，控温精度达±0.1℃。

⑶ 加热系统：1000W和600W双电加热管加热，升温快；在设定的观测温度点，能自动调整加热功率，保证浴温稳定。

- 搅拌系统：

搅拌电机采用60YN06-2B无减速单相异步电动机，加热、搅拌都在保护罩内进行。

五、仪器的安装

1、打开包装箱，清点备品备件，注意玻璃器皿、尤其是毛细管粘度计要轻取轻放，不要用手硬扳或硬塞以免损坏。

- 在胶木上盖的挂钩上扣好垂球，调节机箱底角螺丝使缸壁与垂线平行为止。

- 将温度计、传感器插入浴缸盖上相应的孔中。

- 再将机箱后面加热器插座与缸盖的8芯插头对接，传感器的三芯插头与机箱的三芯插座对接。三芯电源线插头与三芯电源插座对接。

六、使用方法

（一）测试前的准备

1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。

2、仔细阅读中华人民共和国行业标准SY/T5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》、中华人民共和国标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》，了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。

3、按标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

4、检查本仪器的工作状态，使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查本仪器的外壳，必须处于良好的接地状态。

（二）使用方法

- 根据使用的测试温度，在浴缸内灌入下表中的液体

| 测定的温度（℃） | 恒温浴液体 |
| --- | --- |
| 80～100 | 透明矿物油、甘油或25%硝酸氨水溶液 |
| 20～80 | 水 |
| 0～20 | 水与冰的混合物或乙醇与干冰的混合物 |

警告：浴缸内未加介质严禁开机，防止损坏仪器或产生不良后果！

- 根据试验温度选用适当的毛细管粘度计。

- 打开仪器面板上的电源开关，开关指示灯亮，此时温控仪的两个显示窗均有数字显示，PV显示的是此时浴缸内的温度，SV显示的是设定温度值。

- 根据试验要求设定温度控制值：按一下温控仪面板上功能键“SET”，SV值闪烁，此时可按移位键“＜”，加键“∧”或减键“∨”键，设定所需要的各位温度数值，各位数值全部设置完毕后，再按功能键“SET”，温度控制值设定完毕。

- 当浴缸内温度升至设定值附近时，输出指示（OUT）开始闪烁，进入控温状态。待测量值“PV”显示稳定后，用玻璃温度计检查温控仪仪表显示值与实际值是否一致。

- 若玻璃温度计检测的实际值与温控仪仪表的显示值不一致，则需作修正。例如：仪表显示值为80.0℃，玻璃温度计检测值为79.7℃时，按“SET”键，PV窗显示５C，使SV值显示-0.3（若玻璃温度计检测值为80.3℃时，则使SV值显示+0.3），修正完毕后，按“SET”键退出。

7、浴缸内温度正确且稳定后即可进行试验，试验方法按照中华人民共和国标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定进行。

七、注意事项

- 仪器未单独设置搅拌开关，打开600W控温开关，搅拌器即开始工作。

- 毛细管粘度计的垂直状态可通过夹持器上的三个小螺丝钉进行调整。

- 温度计安装时务必使水银球的位置接近毛细管粘度计的中央点的水平面。

- 机箱后电源插座内置有10A保险丝及一个备用保险丝。

- 仪器出厂时控温仪内设定的室温，是按当时调试时的室温设定的，用户

要根据实验室环境重新设定室温。

注意：当浴缸内加水时，室温低于0℃时请将水放尽，防止结冰损坏器件！

警告：仪器若出现故障应立即切断电源，请专业技术人员检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！

八、常见故障及排除方法

| 编号 | 常见故障 | 原 因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源指示灯熄 | ⑴指示灯坏 | 更换带指示灯的开关 |
|  |  | ⑵保险丝熔断 | 更换保险丝 |
|  |  | ⑶停电 | 检查外电源 |
| 2 | 外壳带电 | 仪器接地不良 | 检查接地线 |
| 3 | 加热器不加热 | ⑴可控硅损坏 | 检查更换温控仪内可控硅 |
|  |  | ⑵加热器坏 | 更换加热器 |
| 4 | PV窗无浴温显示 | ⑴传感器损坏 | 更换传感器 |
|  |  | ⑵传感器没接好 | 接好传感器 |
| ５ | 控温过冲大于0.2℃ | 室温没重新设定 | 重新设定 |

九、仪器成套及技术文件

1、仪器成套

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYD-265C-1石油产品运动粘度测定器 （含玻璃内外缸、搅拌装置、橡皮圈等） | 台 | 1 |  |
| 2 | 乌饰毛细管粘度计 | 组 | 1 |  |
| 3 | 棒式水银温度计(0~50℃、50~100℃，分度均0.1℃) | 支 | 各1 |  |
| 4 | 垂球 | 只 | 1 |  |
| 5 | 传感器 | 根 | 1 |  |
| 6 | 胶木盖 | 只 | 3 | 2大1小 |
| 7 | 毛细管夹持器 | 只 | 3 | 2大1小 |
| 8 | 硅胶塞（3#） | 只 | 2 |  |
| 9 | 保险丝 6A（Ф6×30） | 只 | 4 |  |
| 10 | 保险丝 10A（Ф5×20） | 只 | 2 |  |
| 11 | 圆玻璃 | 块 | 1 |  |
| 12 | 温度计档圈（1#） | 只 | 4 |  |

- 技术文件

⑴ 使用说明书                        　                    1份

⑵ 合格证书	              　                                1份

⑶ 产品保修卡	             　                               1份

检验员：                        包装员：

年    月    日                年    月    日