- BR-P2510型

激光可吸入粉尘连续测试仪

使用说明书

北京恒奥德科技有限公司

- 概述

BR-2510型激光可吸入粉尘连续测试仪（以下简称袖珍式粉尘仪）主要用于公共场所空气中颗粒物（PM10，PM2.5）浓度，也可用于洁净环境测量单位体积空气里粒径为0.5和5.0μm尘埃粒子的数量。是疾病预防控制中心，卫生监督，环境灰尘监测等部门实时快速测量以上项目的新一代智能化测量仪器。

本仪器为小型袖珍式测量仪器,采用先进的光散射原理以半导体激光为测量光源，对空气中粉尘进行高灵敏非接触测量。由单片微处理器管理和控制测试全过程,采用高分辨率大屏幕高亮度液晶显示器,全中文显示。仪器内存贮的测试数据可以直接传输到电脑，并配置微型打印机，打印机内置高容量锂电池，无需交流电源就可直接打印。

本仪器体积小,携带方便,具有测试速度快，灵敏度高，稳定性好，重量轻，操作简单，交直流两用等优点。适宜无外电源场合测量。可广泛应用于各类公共场所及电子、光学、食品、航天和航空等领域。

- 二、主要技术指标

1、可吸入粉尘测量范围：0.001~10mg/m³；

2、检测灵敏度：0.001mg/m³；

- 3、测量粒径档别： 0.3— 2.5µm ;0.3— 10µm二挡粒径档别

4、采样时间：1分；

5、数据存储容量：500组数据；

6，工作环境：  温度（0－35℃）

湿度RH（20－70）％

7、工作电源：220V交流电源；

内置高容量锂电池，充足电后可连续使用3小时以上。

10、体积： 105mm×215 mm×50 mm；

11，重量；约400g；

- 三、  设置

1、 各功能键使用说明

- 显示器：122X32点阵式液晶显示器

- 复位健：使用方法见操作说明

- 测试键：按此健进入测试程序,微电脑按预先设定完成采样,运算及数据显示

- 存贮/校正键：按此键显示当前存储区数据，及对测试值进行校正。

- 打印/传输键：按此键将仪器内部存贮数据打印出所选定的存贮数据，使用方法见操作说明。

- 方式/设定键：此键为选择测试方式。及对测试值进行出厂校正。

2、操作

（1）  开机：

摘下机器进气口的塞盖，打开电源开关，此时显示器显示

激光粉尘仪

请稍等

2秒钟后上述信息消失，屏幕显示:

激光粉尘仪

请操作           的主屏幕。

此时表示开机已成功。

- （2）　测量

按下“测试”键，显示屏显示：

待测

XX(时)—XX(分)—XX(秒)

测试1分钟后显示出测量结果，屏幕显示：

PM10  : X.XXXmg/M3

PM2.5  : X.XXXmg/M3

按下“方式”键，测试方式改为粒子数/升：

0．5u : XXXXXX/L

5．0u : XXXXXX/L

此时机器自动开始第2次的测试，测试1分钟后屏幕原显示PM10和PM2.5测量值更换为第2分钟的测试值，同时将第1个测试值自动存入存贮器,机器工作时，显示器上的测试值为上1分钟测试的单位立方米PM10和PM2.5的浓度。

- （3）  数据查询

在主屏“请操作”提示下，（如在测试状态下按复位键即可回到主屏）按“方式”键，主屏幕显示最新测试的一组数据：

- 00—01              （测试数据存贮单元号）

14(年)-02(月)-15(日)-15(时)-30(分)

PM10 ：0.xxx mg／M3

PM2.5：0.xxx mg／M3

按动“存贮”，则显示前一组数据。

- （4） 数据删除

在主屏“请操作”提示下，（如在测试状态下按复位键即可回到主屏）按“方式”键，主屏幕显示最新测试的一组数据，按“删除”键，即可将存贮数据删除。

- （5）数据打印

机器与打印机联接后，开启打印机电源，打印机电源指示灯亮，在“方式”的操作后，屏幕显示：

- 00—01

14—02—08—15—30

按 “打印/传输”键，打印机工作。

打印格式：

- 00—01

PM10 ： 0.XXXX  mg/M3

- PM2.5： 0.XXXX  mg/M3

14—02—08—15—30

打印机内配置高容量锂电池，无需交流电源就可以打印数据，请注意使用后及时充电。

- （6）复位

当需改变仪器的当前动行状态时，按“复位”键，仪器返回“请操作”。

（7）本机连续工作40分钟后会自动停机5分钟，主要是避免激光器长时间连续工作，

此期间显示器上显示的测试数据为停机前最后一个数据并保持不变，待5钟后机器自动恢复工作。

- （）8关机

机器使用完毕，请关闭电源开关，并将进气口塞盖盖上。

本机使用机内电池时，充足电后可连续使用3小时以上，电池电压不足时机内欠压保护电路将会自动切断电源，此时应及时充电，将充电器插头插进“充电电源”位置，连续充电3—4小时，充电器红灯转为绿灯即充电完毕。仪器在采用交流供电时，同时也在对电池进行充电。

- 四、注意事项：

（1）仪器禁止在高尘埃浓度的环境中、含有水气、油污及腐蚀性物质的环境中以及高温环境中使用。

（2）应在取样口和仪器工作位置无压差、温差的状态下工作。

（3）电源插头座必须接触可靠。

（4）仪器在搬动时避免振动和撞击。

（5）本仪器不适用需要防爆的场合。

- 五、随机附件

（1）12.8V/1A交流充电器        1只

（２）USB-RS232专用电缆       1根

（３）USB-RS232接口程序光盘    1张

产品保修卡

保修承诺

- 仪器硬件设备（不包括其它供应商的仪器设备）售出后保修一年，保修期从销售之日算起。保修时，本公司负责必要的调校或检验工作。

- 2.经核准检验合格后才装箱，发还给用户。

3.用户的职责是：按照说明书来使用仪器，若需要维修，就把它送往本公司或协商后在使用现场解决。

4.在保修期内，一切非人为使用不当造成的故障，当由我公司免费维修。

5.用户支付将产品退回至维修部门的运费和保险费，而我公司支付将维修好的产品交付给用户的运费和保险费。

6.保修只限于仪器本身，不涉及因使用不当而导致其它设备、人身及财产的损失。

保修限制

对于不正确的使用或不充分的维护，用户自行拆机，本公司将不予保修。在保修期内，校验、维修服务、咨询是免费的。保修期后将收取适当的材料及人工成本费用。

下列各项不属保修范围：

1.由于外接非系统设备所要求额定电压值的交流或直流电源，形成过度线路电压而造成系统设备的损坏。

2.由于机械外力（撞击、跌落等）造成面板、显示屏、开关、装置及机壳的变形损坏并涉及到内部器件和组件的故障。

3.擅自拆开仪器设备所造成的损坏。

4.由于仪器工作于系统环境技术规范之外的状态下而造成的损坏。

6.用户自行修改系统软件系数造成仪器不能正常运行。