BD—Ⅱ—510A型

反应时测定仪

# Reaction Time Tester

BD－Ⅱ－510A型  反应时测定仪

从刺激呈现到反应开始之间的时间间隔叫反应时。反应时是心理学测验的一个重要指标，可以反映出心理过程简单或复杂的程度，也可以反映出不同的熟练程度及记忆、遗忘程度，也是思维敏捷性的一种表现。反应时测定可作为技能训练和人才选材的一种测量方法。

反应时测定仪可进行选择反应时、辨别反应时、简单反应时的测定工作。其不仅可用于心理学教学科研实验，也可广泛应用于多种行业的职业能力测定和人员培训。

仪器采用计算机技术，刺激按程序自动呈现，操作简便，数据可打印输出。

一. 主要技术指标：

- 控制主机：主试选择实验功能，显示反应时间和错误次数（见前面板示意图）；

- 反应时间: 0.0001--9.9999 秒, 五位数字显示；

- 刺激:

- 简单反应时: 声音、红光、黄光、绿光、蓝光任选一种；

- 辨别反应时: 红光、黄光、绿光、蓝光任选一种；

- 选择反应时：红光、黄光、绿光、蓝光  随机自动呈现；

- 四种不同颜色光出自后面板中央同一个孔, 其直径: 35mm；

- 刺激呈现最大时间: 1秒；

- 反应键: 红、黄、绿、蓝四个键组成被试反应键键盘，简单反应时仅用红键；

- 反应错误或过早反应, 错误警告声响, 并计错误次数, 最大错误次数 99次，2位数字显示；

- 预备时间: 预备灯亮2秒。

- 反应休息间隔：选择反应时、辨别反应时测定: 1.5秒；简单反应时测定: 2--7秒随机变化；

- 实验次数设定:10--90次（每档10次）或者不限，最大反应次数: 255次；

- 最大有效反应时: 10 秒, 超过最大反应时不再反应, 并计错误次数 1次；

- 实验结束，显示平均反应时，对于选择反应时可分别显示４种刺激光的平均反应时；

- 微型打印机及其专用电源（选购）：用于输出实验数据, 可打印反应时累加值、平均值以及错误次数等。串口，波特率1200。

二. 使用方法:

（一）准备

- 将后面板的刺激光源灯放在被试的正前方。

- 将反应键盘的电缆线插在后面板左下方的插座中。

- 如选用打印机, 则先接专用电源, 再将打印机电缆插头, 插入后面板左下方的插座中。接通打印机电源。

- 接通主机电源, 打开后面板的电源开关。

- 仪器初始设定的实验次数为10次。按“次数/打印”键，可以增加相应设定的次数，每按键一下，增加10次，最大90次。次数显示窗相应显示设定值。如设定值00，则表明设定的实验次数不限，实验结束由手动控制。

- 自检：按着反应键盘的某个键，刺激灯呈现相应的颜色，并且蜂鸣声响，预备灯亮，数码管显示1——0的数字。

（二）简单反应时测定

- 红光、黄光、绿光、蓝光及声音五种刺激, 主试可任选一种作为呈现刺激。主试按“方式”键，选择其刺激方式，对应亮其键左侧指示灯。

- 主试口头提示被试要进行实验了, 反应键仅用红键, 其它键不起作用。 主试按下的“简单”反应时键, 实验呈现刺激。主试注视刺激光源灯, 灯上方有预备信号灯, 先亮预备灯, 后亮刺激灯或出声响。预备信号灯亮2秒─→反应光或声呈现刺激最长1秒─→反应后间隔2--7秒, 以此循环。间隔时间不等, 随机变化。

- 被试见到灯光或听到声响后立即作出反应, 即按下红键,记时停止, 呈现出该次的反应时间。

- 若在预备灯亮时按下反应键即过早反应, 则发出声响, 记一次错误次数。松开后, 声响停止, 重新进入预备状态。若10秒内没有正确反应，则记一次错误次数，但不计反应次数。

- 每次呈现刺激时，显示反应次数。反应错误时，则显示错误次数。

- 如设定的次数不为00，则实验次数达到相应次数后，长声响，实验自动结束；如设定为00，则按“次数/打印”键，实验结束。显示平均反应时、错误次数。

- 按“打印”键, 如已接打印机, 则打印出错误次数(ERR. NO=), 反应次数（N）、反应时累加值（Σ）与平均反应时（AV）。

（三）辨别反应时测定

- 红光、黄光、绿光、蓝光四种刺激, 主试可任选一种作为呈现刺激。 主试按“方式”键，选择其刺激方式，对应亮其键左侧指示灯。如选择“声音”则不能进行实验。

- 主试口头告诉被试要进行辨别的颜色, 提示被试要进行实验了。 辨别反应时测定是仅对选定的颜色刺激作出反应，其它颜色出现不要反应，若作出反应就是错误。主试按下的“辨别”反应时键, 实验呈现刺激。主试注视刺激光源灯, 灯上方有预备信号灯, 先亮预备灯,后亮刺激灯。 预备信号灯亮２秒─→反应光呈现刺激最长１秒─→正确反应后间隔1.5秒, 以此循环。对于不能反应的刺激，则反应光1秒呈现后，间隔2秒，再重新预备开始。

- 被试见到灯光后, 先进行辨别, 如是选定的颜色，则立即作出反应（即按下相应颜色的键）,反应正确，显示窗记时停止, 呈现出该次的反应时间。若反应错误, 则错误次数加一，发出声响, 提示被试反应错误, 此时显示窗的记时继续走时, 被试应立即改正, 改正后, 声响和记时停止, 显示窗呈现该次的反应时间。

- 如不是选定的颜色，不要进行任何反应，否则发出声响, 计错误一次。若在预备灯亮时按下反应键即过早反应, 则发出声响, 计错误一次，松开后, 声响停止, 重新进入预备状态。若10秒内没有正确反应，则记一次错误次数, 但不计反应次数。

- 每次呈现选定颜色的刺激时，显示反应次数。对于不是选定的颜色，不计反应次数。反应错误时，则显示错误次数。

- 如设定的次数不为00，则实验次数达到相应次数后，长声响，实验自动结束；如设定为00，则按“次数/打印”键，实验结束。显示平均反应时、错误次数。

- 按“打印”键, 如已接打印机, 则打印出错误次数(ERR. NO=), 反应次数（N）、反应时累加值（Σ）与平均反应时（AV）。

（四）选择反应时测定

- 主试口头提示被试要进行实验了。主试按下的“选择”反应时键, 实验随机呈现红、黄、绿、蓝色灯光。被试注视刺激光源灯, 灯上方有预备信号灯, 先亮预备灯, 后亮刺激灯。次序及呈现方式为：预备信号灯亮2秒─→反应光（随机呈现红、黄、绿、蓝）呈现刺激最长1秒─→正确反应后间隔1.5秒, 以此循环。

- 被试见到灯光之后立即作出反应（即按下相应颜色的键）, 反应正确, 显示窗记时停止, 呈现出该次的反应时间。

- 若反应错误, 则错误次数加一，发出声响, 提示被试反应错误, 此时显示窗的记时继续走时, 被试应立即改正, 改正后, 声响和记时停止, 显示窗呈现该次的反应时间。

- 若在预备灯亮时按下反应键即过早反应, 则发出声响, 计错误一次。松开后, 声响停止, 重新进入预备状态。若10秒内没有正确反应，则计错误一次, 但不计反应次数。

- 每次呈现刺激时，显示此颜色的反应次数。反应错误时，则显示错误次数。设定的次数为总次数。

- 如设定的次数不为00，则实验总次数达到相应次数后，长声响，实验自动结束；如设定为00，则按“次数/打印”键，实验结束。显示平均反应时、错误次数。４种刺激光的平均反应时可以分别显示，其颜色指示位于“方式”键的左侧，按“方式”键，可选择显示不同颜色的平均反应时。如果此颜色没有呈现，反应次数为零，则平均反应时显示“— — — — —”。

- 按“打印”键, 如已接打印机, 则打印出错误次数(ERR. NO=), 红、黄、绿、蓝四种颜色的反应次数（N）、反应时累加值（Σ）与平均反应时（AV）。没有呈现的颜色，则不打印。

（五）复位

测试过程中, 要中断实验必须按“复位”键，一次测试结束后要重新开始新的实验，也必须按“复位”键。