ＤＨ９２６B型

微 波 分 光 仪

使用说明书

目          录

一、概述

DH926B型微波分光仪可作为普通物理教学的波动实验，适合于高等院校和中等专业学校作教学实验。它与DH926C型的微波分光仪的不同之处是，DH926B型的单缝及双缝板的缝隙周围加有微波吸收材料，使单缝及双缝实验曲线更接近本说明书给出的典型数据。为便于计算机显示实验结果,预留了角度传感器及距离传感器的安装位置，用户安装传感器后可与计算机联机，实验效果更直观、明显。

二、工作原理:

微波和光波都是电磁波，都具有波动这一共同性，即能产生反射、折射、干涉和衍射等现象。因此用微波作光波被动实验所说明的波动现象及其规律是一致的。由于微波的波长比光波的波长在量级上差一万倍左右，因此用微波设备作波动实验比光学实验要更直观、方便和安全，所需要设备制造也较容易。

三、仪器成套性：

成套微波分光仪如图一所示。

图一   微 波 分 光 仪

序号                 名称                            数量

1                  分度转台                          1

2                  喇叭天线                          2

3                  可变衰减器                        1

4                  晶体检波器                        1

5                  检波指示器                        1

6                  视频电缆及微安表                  1

7                  反射板                            2

8                  单缝板                            1

9                  双缝板                            1

10                 半透射板                          1

11                 模拟晶体（模拟晶体及支架）        1

12                 读数机构                          1

13                 支座                              1

14                 支柱                              1

15                 模片                              1

16                 说明书                            1

17                 装箱单                            1

注：DH1121B三厘米固态信号源（选件）使用方法另有说明书。

三厘米固态振荡器发出的信号具有单一的波长（出厂时信号调在λ=32.02mm 上），这种微波信号就相当于光学实验中要求的单色光束。

喇叭天线的增益大约是20分贝，波瓣的理论半功率点宽度大约为：H面是200，E面是160。

当发射喇叭口面的宽边与水平面平行时，发射信号电矢量的偏损方向是垂直的。

可变衰减器用来改变微波信号幅度的大小，衰减器的度盘指示越大，对微波信号的衰减    也越大。

晶体检波器可将微波信号变成直流信号或低频信号（当微波信号幅度用低频信号调制    时）。

当以上这些元件连接时，各波导端应对齐。如果连接不正确，则信号传输可能受破坏。

# ＤＨ１１２１B型

# 三厘米固态信号源

使 用 说 明 书

目      录

- 概述

2   主要技术特性

- 工作原理

1　概述

DH1121B型三厘米固态信号源是一种使用体效应管做振荡源的微波信号源，它能长期工作、耗电少、体积紧凑、功率输出较大、价格低廉、能输出等幅信号及方波调制信号，适合于实验室、工厂、教学及工业检测等场合使用。

图一：仪器的外形

2 主要技术特性

2.1  频率范围：8.6～9.6GHz

  - 频率稳定度

2.2.1 在等幅工作状态下（仪器预热30分钟后）；≯5×10-4／15min

2.2.2 在等幅工作状态下，电源电压变化±10%，频率变化≯5×10-4

2.3  功率输出（等幅工作状态）：不小于20mW

2.4  工作电压：直流+12V（典型值）

2.5工作方式：

    - 等幅波

2.5.2 内方波调制重复频率:1000Hz±15% ；

不对称度：≯±20%

  - 输出形式：波导型号BJ-100;法兰盘型号FB-100

  - 输出电压驻波比：≯ 1.20

2.8　使用条件

环境温度：0℃～40℃；相对湿度：20～90%

2.9  连续工作时间：8h

2.10  功率消耗：仪器满负荷时最大功耗不大于25VA

2.11  可靠性指标：ＭＴＢＦ（θ）≥2000h

2.12  最大外形尺寸：主机260×269×10（长×宽×高）（mm）

振荡器60×65×110（长×宽×高）（mm）

2.13  仪器重量：约2.6Kg

2.14  电源电压：交流220V±10%,50Hz

3．工作原理

DH1121B型三厘米固态信号源由振荡器、隔离器和主机组成。体效应管装在工作于TE10模的波导谐振腔中。调节振荡器的螺旋测微器，可改变调谐杆伸入波导腔的深度，从而连续平滑地改变微波谐振频率。调节位于波导腔前面法兰盘中心处的调配螺钉，可使波导腔与外电路实现最佳耦合。隔离器保证振荡器与负载间的匹配与隔离，使微波输出的频率和功率更加稳定。

通过仪器面板上的按键可方便地选择振荡器的工作方式为连续波或方波调制。三位半数字表实时显示振荡器的工作电压和电流。

7  仪器的成套性

7.1  主机                          １台

7.2  振荡器/隔离器单元             １件

7.3  技术说明书                    １本

7.4  保险丝管(0.5A、1A)          各1个

7.5  电源线