发动机冷却液冰点测定仪

使用说明书

（SH/T 0090-91）

北京恒奥德科技有限公司

目     录

一、概述…………………………………………………………2

二、技术参数……………………………………………………2

三、安装使用……………………………………………………2

四、冰点的实验步骤……………………………………………3

五、注意事项……………………………………………………4

六、售后服务……………………………………………………5

七、仪器成套及技术文件………………………………………5

本仪器为精密测试仪器，

使用前请务必详阅使用说明书，谨慎操作，注意安全！

### 一、概述

本仪器是应用户要求生产的低温测定仪，依据了《SH/T0090发机机冷却液冰点测定法》，可对-35℃以上的发动机冷却液及其它石油产品进行冰点测试。本仪器由压缩机、蒸发器、风冷却器、高真空玻璃透明杜瓦瓶等组成，为了方便用户，本仪器增加了高新科技的单片机计时报讯电路，它可以根据SH/T0090要求每15秒和10分钟计时并报讯，既方便又精确，由于采用了智能数字温控仪，使本仪器控温和恒温都十分的精确。

### 二、主要技术参数

- 输入电压：AC　220V±10%   50HZ

- 输入功率：1.2KW

- 控温范围：-70～50℃

- 控温精度：0.5℃（实际0.1℃）

- 制冷时间：室温20℃时不大于90分钟（出厂时60分钟）

- 试验孔数：2个

- 制冷浴介质：≥95%无水乙醇。

- 试样搅拌：每分钟60次。

- 环境温度：25℃左右

10、相对湿度：＜85%RH

### 三、安装与使用

- 开箱后，检查仪器及附件是否齐全和完好无损，然后将仪器及附件安装到适当位置。

- 使用前先摆放好主机及控制箱的位置，注意冷头不可强行扭动以免碰碎杜瓦瓶浴和冷头漏弗。

3、将杜瓦瓶擦拭干净并轻轻放入杜瓦瓶座中，要保持杜瓦瓶的水平，将电控箱在桌面上摆放好，1个人将带冷头的杜瓦瓶上盖轻轻往上抬起大约20-30度的位置，另一个人将杜瓦瓶倾斜方向让冷头慢慢放进杜瓦瓶，然后放在杜瓦瓶座中，并找好平衡，将上盖上的三个固定丝杆用八宝螺帽轻轻紧固，注意不要拧得太紧，以免伤害瓶口，在安装杜瓦瓶过程中，一定要注意瓶底部有个抽空嘴不要碰碎，否则将失去真空度报废冷浴，在安放杜瓦瓶时，注意冷头的抬起高度不要太高，以免冷头的输液管弯曲过大而造成漏液导致仪器不制冷。

- 检查市电插座内是否有保护接地线，如果没有则应将仪器接一根良好的保护      地线以防漏电触及人身安全。（注意！为确保人身安全，电源插座的接线应按国家标准的规定：中间孔是接地线，必须可靠接地。左孔为零线，右孔为火线。）

- 将95%纯度的无水乙醇注入冷浴槽内，注意液面应离冷槽上沿边留有约1公分，以防流出。

- 开启电源开关，冷浴电机转动、搅拌，温控仪表显示浴温，这时可以对泠浴温度进行设定，方法是按动键，可按▼键和▲键，设定所需温度，再按动　  键设置完毕。该温控仪在出厂时已整定在最佳控温恒温状态，用户不必进行其它的设置。

- 开启制冷开关，压缩机开始工作，浴温下降，待接近恒温时，表上的信号灯开始闪动，表明浴温将恒定，即可开始试验。

- 开启计时开关，按动计时键，计时开始并每15秒报讯一次，按动搅拌键，搅拌灯亮，试样搅拌电机以每分钟60次的速度对试样进行搅拌。

- 开启照明开关，可对冷浴内的情况进行明亮观察。

10、当再按动计时键和搅拌键时，计时停止，搅拌停止。

四、冰点的试验步骤如下：

1、将冰点试管按如下方式组合起来：

将随机配套的试样搅拌器拿在手中，再将冰点试管安放在该搅拌器上面，使试管底部与搅拌器上的托架底部孔中相吻合，将搅拌器放入杜瓦瓶浴左侧的孔内，再将冰点温度计塞套在温度计上，将温度计垂直插入该试管中，使温度计的底部水银球距离试管底部约60mm。（注意！如该搅拌电机转动时，如果转动滑块触碰温度计时，可将温度计做少许移动。）

2、开启“计时”开关，计时器显示“0”，按动“搅拌”按键，使试样开始搅拌，当试样温度接近预期冰点时，再按动“计时”按键，计时器开始每15秒报讯一次，此时注意观察试样是否到达冰点。

下面摘录SH/T0090冰点试验标准中的试验步骤以供参考：

- 量取经预冷的试样75～100ml，暂时拨出冷却管的塞子，将试样注入冷却管中（亦可将试样注入冷却管中直接预冷，然后进行试验）。

- 启动搅拌装置，并将速度 调节到每分钟60～80次。然后开始试验，观察并记录试样每分钟的温度。

注：搅拌器上下运动一个循环为一次。

- 在试验中不断向冷却浴中加入固体二氧化碳，以维持至少3mm厚的干冰层，并控制试样降温速度在1/min内。

- 当试样温度接近预期冰点时，第15s记录一次温度。当试样温度达到比预期冰点高0.5～1时，应引导结晶，以防止出现过冷现象。其方法是在冷却浴中另放一支装有同样试样的小试管，由于小试管是单壁的，冷却速度很快，在冷却管内的试样未结冰之前先行结晶，用一支小勺取一小块晶体放入冷却管中，试样即很快结晶。

- 在试样出现结晶后（即试样的温度稳定在某一点或出现过冷后温度回升到最高温度时），还需要继续观察和记录试样的温度至少10min。

注：若试样出现过冷现象，过冷的温度应昼控制到最微波的程度 。若过冷温度超过1，则此次试验作废。

- 在直角坐标纸上绘制出时间－温度曲线图

- 在时间－温度曲线图上找出曲线的较陡部分（即冷却曲线）与平缓部分（即结晶曲线 ），冷却曲线与结晶曲线的交点在纵轴上的投影点即是该试样的冰点。如标准中图“3（a）”所示。如果试样出现过冷现象，则出现过冷后压碎温度迅速回升所达到的最高温度即是该试样的冰点。如标准中“图3（b）”所示。

### 五、注意事项

1、该仪器不允许在潮湿和有腐蚀性气体的环境中存放。

2、通电前冷浴内必须加满无水乙醇，仪器24小时以上停用时，应将乙醇吸入瓶中盖好，以减少酒精的挥发，如果发现制冷效果差和乙醇使用时间较长请更换。

3、仪器使用前必须接好安全地线。

4、当冷浴中无介质的情况下严禁开机，以防烧坏加热管。

5、市电电压不可过高、过低，否则将影响工作或损坏压缩机。

6、主机上的冷头软管切不可经常弯动以防断裂和漏液。

7、深度制冷压缩机组的制冷深度和效果与室内环境温度有直接的关系，制冷机组应摆放在通风处20℃室温下。同时，为了达到良好的制冷效果，夏季使用时，应保持室温不超过24℃。如果夏季室温较高，制冷效率将大大下降，制冷深度也将受到较大的影响，因此在夏季室温高于24℃时，请将室内空调打开，降至24℃左右，制冷机方可顺利运行。

8、冷浴杜瓦瓶严禁振动，以防破碎。

9、压缩机停机再次启动的时间一定要大于30分钟。

六、售后服务

本产品自购买之日起，非人为责任事故我厂免费保修一年，长年维修。

七、仪器成套及技术文件

1、仪器成套

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机冷却液冰点检测仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 冷 却 瓶 | 个 | 1 |  |
| 3 | 保 险 丝（Φ6X30 10A） | 个 | 1 |  |
| 4 | 电源线（250V 6A） | 根 | 1 |  |

2、技术文件

⑴ 产品使用说明书                                         1份

⑵ 产品保修卡                                             1份

⑶ 合格证                                                 1份

检验员：                     包装员：

年   月   日                  年   月   日