
玻璃瓶测厚仪使用说明书
玻璃瓶测厚仪是采用磁性测量原理：在被测的瓶罐内放入一粒钢珠，当被测瓶罐内的钢珠靠近仪器上的测量头时，测量头上磁场的引力就把钢珠吸在瓶罐的内壁上。这时钢珠与测量头之间的距离就是被测的厚度，该厚度与该磁场的作用强度成反比关系，通过测量该磁场强度就测出了有关的厚度。仪器能沿圆周或轴向连续测量瓶子的壁厚或底厚。仪器采用彩色触摸屏液晶显示，字体清晰明亮，具有自动捕捉最小值功能及数据保存功能。
主要技术指标：

测量范围：0～8mm

测量误差：  <= ±0.1mm。分辨率：0.001mm

环境温度：0～40℃

功率：15W

电压：220V/50HZ

外形尺寸：长*宽*高300*200*170仪器外型
               [image: image1.png]



仪器的检验：

     仪器出厂前已经我司技术部分严格检测校验，。一旦发现误差超出规定的范围请与我公司联系重新检测校准。

使用方法：

仪器放置在无震动的水平台面上，插上电源，打开仪器后面的电源开关（此时测量头上

不能有钢珠），液晶显示屏出现如下开机画面。

轻触屏幕进入检测画面

   [image: image2.png]



待仪器在此界面预热运行30秒完成自动校准后，才能开始进入测试。把仪器配套的一个钢珠放入被测瓶内，把瓶子放在测量头上面使其内部的钢珠靠近测量头，这时可以发现测量头对钢珠的磁引力作用，仪器液晶屏上显示的就是测量值。调整瓶罐使得被测量点的法面在水平位置上（即所显示的测量值最小）这时钢珠与测量头的距离最近，此时的值就是该点的厚度值。（仪器设有最小厚度值捕捉功能，当你在测试某个点厚度的时候，手拿瓶子上下轻微摆动，MIN窗口显示的值就是该点的最小厚度值）。

如旋转瓶子或前后移动瓶子，测量头吸引着钢珠在瓶壁上移动，就可以连续测量该瓶沿圆周或沿轴线方向的壁厚。

4、如需对测试数据进行保存，可在测试完成后按保存键进行数据[image: image3.png]"=



, 数据保存在以下画面。（断电后数据将不保存）。
  [image: image4.png]e REEEOE  (GEED





5：插入U盘后，按[image: image5.png]


键将保存数据导入到U盘。电脑通过U盘通过EXCEL表格方便对之前测试数据进行查阅调用、保存。

6：按清空保存的数据。

7: 按[image: image6.png]HSIFE



下次保存数据编号从1开始，一般配合[image: image7.png]


使用。

8:[image: image8.png]


功能：将钢珠放在测试头正常为0。若误差过大请按[image: image9.png]


键。

注意事项：

每次开机自动校准时测量头上不能有测量物和钢珠否则自动校准会出错；

仪器需要预热1分钟以上才能进行精确测量；

仪器的测量必须使用专门的钢珠，否则测量结果可能会有较大的误差；

测量头曲面率R60mm,钢珠的曲面率为R2.5MM。为了测得正确的结果，被测物两面的内凹的表面曲率半径都不得小于上述数值；

仪器严禁放置在有震动的工作台上，严禁仪器受到外力的冲击和跌落！
：附件清单
1、测量用钢珠                        10件（含备用7件）

2、使用说明书                        一本

3、产品合格证                        一件



