SER5100液位计检定装置

使用说明书

- 北京恒奥德科技有限公司

目     录

一、功能简介

二、技术指标

三、结    构

四、操作说明

五、注意事项

六、故障处理

七、设备资料及配件清单

八、联系方式

一、功能简介

SER5100液位计检定装置（专利号：CN201420273922），完全按照《JJG971－2002液位计检定规程》设计制造，可为检定磁翻板液位计、浮球液位计、静压式液位计、浮球（筒）液位计、雷达液位计、超声波液位计、差压式液位计（单、双法兰）、玻璃管（板）液位计等提供稳定的液位需求，可对液位实现自动控制及精调，液位计控制精度达到0.5%F.S，并配有1mm分辨率2000mm长钢直尺，可检定测量深度2000mm以下的液位计。

二、技术指标

检定范围：2000mm及以下

分 辨 率：钢直尺：1mm

标准尺允许误差：±0．35mm

接口标准：DN15、DN20、DN25、DN32平面法兰

三、结构

该液位计检定装置由检测用水箱（上水箱）、检测用透明有机玻璃管、蓄水箱（下水箱）、水泵及水位控制系统和标准刻度尺组成

1、水箱

材料为2.5mm厚不锈钢板，上水箱尺寸：600x300x2300mm，顶部开两个直径200mm检测孔，底座尺寸900x600x80mm配四个万向角轮；贮水箱尺寸：1200x600x750mm，配玻璃管液位计及四个万向角轮。

2、水泵及水位控制系统

水泵采用德国进口屏蔽式水泵（静音），并配有精度为0.5%F.S投入式液位计水泵自动控制系统，可设定水位，实现自动停止及工作；水泵也具备点动工作功能可实现微调上、下水位的功能。

3、检定管

规格：2000（高） x 200（直径）x 10（壁厚）mm，与上水箱均为快速接头连通（可拆卸），且可整体放倒安装被检设备，以解决垂直空间不够的问题；顶部安装一锁紧螺母并开一直径60mm孔，便于安装被检设备。

4、溯源标准

标配钢直尺为2000mm（1mm分辨率），平行、滑动固定在有机玻璃管外部，可以上下调节，尺子上配有“透明滑块”与玻璃管紧密接触，方便读数。

可根据客户要求配置光栅尺或磁栅尺。

5、转换接口

（1）上水箱正面预留两个快速转换接口，可根据客户需要提供各种规格液位计转换接头，出厂标准配置为DN15、DN20、DN25、DN32平面法兰转换接头；

（2）有机玻璃管顶部预留Φ60mm孔和一线缆固定螺母，用于检定雷达、超声波、浮球和投入式液位计；

（3）控制箱提供2组24V直流电源。

四、操作说明

检定前的准备工作：

用水平球或水平尺检查主水箱是否水平，并调整到最佳状态。

例：检定2米液位计

NO.1安装、调整被检液位计，并调整标准尺和被检液位计“零位”一致，并打开主水箱后侧和贮水箱左侧两个阀门；

NO.2打开正行程和反行程水泵控制仪表的“水泵电源”开关；

NO.3在“正行程水泵控制仪表”控制器上按键，仪表第二行出现“OFF”，按变成“ON”后，按确认，按将数字调整为50.0cm后（注意：仪表第一行显示必须为J1HA或J2HA时方可调整数值），长按退出设置，水泵开始工作（点动开关灯亮）；

NO.4当控制仪表显示水位达到50.0cm时，水泵自动停止，等液面平稳后，观察标准尺水位值是否正好在50.0cm，若低于，可点按正行程控制仪表的“点动开关”起动水泵加水或用水箱左侧“正行程微调”加水；若高于，打开主水箱左侧“反行程微调”将水直接排出水箱或点按“反行程水泵控制仪表”的“点动开关”将水排回水箱；

NO.5记录被检液位计显示值；

NO.6重复3、4、5步将水位依次调整为100.0cm、150.0cm、200.0cm，并记录被检液位计数据后，开始反行程检定；

NO.7在“反行程水泵控制仪表”上，按NO.3操作步骤将水位设定在150.0cm，当水泵开始工作（点动开关灯亮）时，主水箱开始排水；

NO.8当仪表显示水位达到150.0cm时，水泵自动停止，此时观察标准尺水位值是否正好在150.0cm，若低，可点按正行程控制仪表的“点动开关”起动水泵加水或用水箱左侧“正行程微调”加水；若高，点按“反行程水泵控制仪表”的“点动开关”继续排水或打开主水箱左侧“反行程微调”排水；

NO.9记录被检液位计显示值；

NO.10重复7、8、9步将水位依次调整为100.0cm、50.0cm，并记录标准尺计数据；

NO.11根据需要重复1~10步骤后，更换液位计开始新的检定。

五、注意事项

1、检定过程中会短时间出现主水箱和有机玻璃管液位值不一致，这主要是因为主水箱和有机玻璃管连接管道细，导致液位不能快速同步，需要一个平衡时间，为尽可能达到两者快速同步，可按如下操作来调整：

（1）将水泵速度调慢（水泵上有调速旋扭，分1、2、3档）；

（2）将上水和排水阀门“半开”，来降低过水量。

2、在检定过程中正反行程控制仪表“点动开关”若亮即表示水泵在工作。因操作不连续等问题，会出现正反行程水泵均工作的情况，只要将相应仪表水位控制值按如下操作重新调整即可。

（1）在“正行程水泵控制仪表”控制器上按键，仪表第二行出现“OFF”，按变成“ON”后，点按，当仪表第一行出现“J1HF或J2HF”时，按将第二行数值调整为-005.0cm后，长按退出设置；

（2）在“反行程水泵控制仪表”控制器上按键，仪表第二行出现“OFF”，按变成“ON”后，点按，当仪表第一行出现“J1HF或J2HF”时，按将第二行数值调整为205.0cm后，长按退出设置；

3、因正反行程控制仪表共用一个电子液位计，且只接在正程控制仪表上，所以在使用过程中，正行程控制仪表不可断电，否则反行程控制仪表无法正常工作。

六、故障处理

正行程水泵工作，但打不上水，出现这种情况有两种可能：

（1）贮水箱水位低于水泵出水口，此时停止水泵工作，补水，当水位高过出水口即可；

（2）与水泵连接透明管中有空气，通过敲打或挤压将空气排出即。

七、设备资料及配件清单

设备资料：

1、使用说明书        1本

2、合格证            1个

设备配件

1、24V供电线        2对

2、M14螺栓         10个

3、20*2.65 O圈      20个

4、DN15、DN20、 DN25、 DN32 转接头     各1对

5、DN15、DN20、 DN25、 DN32专用O圈  各10个