磁电机测试台

操作手册

北京恒奥德科技有限公司

尊敬的用户：您好!

让我们借此机会，对于您购买磁电机测试台表示

感谢，衷心希望我们生产的设备对提高您的产品质量和生产效率做出贡献。

我们特别建议您在着手操作本台测试台前，一定要仔细阅 读此操作手册，并留心列举的注意事项。

一、 设备特点及适用范围

磁电机测试台采用进口变频器驱动变频电机，具有转速稳定、转

矩平稳、调速方便、变频电机免维护等特点；信号测量通道均采用真有效值

（AC+DC）变换或直流 DC 测量，测量结果准确可靠；负载（选购）为无感电阻，并采用油冷措施，保证负载稳定。设备有三针放电器两组和放电盘一组， 既可直观反映点火角的变化亦可通过三针放电器检查磁电机在全速范围内有无断火。为了方便用户变更测试方法，各信号通道测试点均引入到专用接线端子，可随意改变负载接法。该设备操作方便、测试快捷、测试结果准确、重复性好、显示直观，是磁电机生产行业的首选设备。

二、 主要技术指标

- 转	速:200～12000 转/分	精度±1%或±5 个字

- 峰值电压:000～500V （带宽 2MHz）	精度±1%或±5 个字

- 照明电压:00.0～30.0V

（真有效值 AC+DC 或直流 DC）精度±1%或±3 个字

- 电瓶电压:00.0～30.0V

（真有效值 AC+DC 或直流 DC）精度±1%或±3 个字

- 电瓶电流:00.00～15.00A

（真有效值 AC+DC 或直流 DC）精度±1%或±20 个字

- 放电盘角度范围：0～500

放电针可调范围：0～3600	调节步长为 50

- 可在全速范围内考核断火（断火次数 0～9999 次）

- 点动调速可设定七档转速，连续调速具有全速范围内连续调速功能。

- 主轴伸端径向跳动≤0.025mm，轴向跳动≤0.10mm，底盘同轴度≤0.05mm。

- 电 源：380V/50HZ	±10%	功率：5KW

- 工作温度：0～50℃

三、测试原理

磁电机

变频器

变频电机

信号测量

转速表

原理框图

点火系统

放电盘

- 连续

- 点动

断火指示

负	载

三针放电断火检测

图 1	设备原理框图

  - 测试原理

在磁电机运转时，输出的电压、电流经变换后显示。电容充电信号经峰值采样后显示。电容充电信号和触发信号送点火器，点火器输出经放电切换开关到放电盘点火线圈指示点火角或到三针放电器点火线圈考核断火。断火次数是点火信号与光电盘零位信号之差值大于 1 时，断火次数显示加 1。

四、设备运行前的准备工作

  - 设备使用 380V、50HZ 动力电源。安装时应由电气专业人员配备电源插座，

设备对相序无要求。

【注意】严禁将三相电源的中线接至设备的地（接地标牌）。

  - 设备应保证良好的接地。

  - 打开负载盒加入变压器油，油面不宜过高，以免设备在高速运转时受震动

溢出。

  - 按所测磁电机要求，接好负载、工装。

【注意】应由技术人员连接。

  - 将调速旋钮逆时针旋转至最小，三个点动调速按钮应外于弹起状态，方可开

启电源开关。

五、设备操作

⑥	⑦ ⑧ ⑨	⑩	④	①②③	⑤

1、按键盒简介

④——断火考核启动按钮。

⑤——连续调速电位器。顺时针方向旋转为升速，反之为降速。

⑥——点火切换开关。置上位为三针放电器，置下位为放电盘。

⑦——负载开关。置上位为“通”，置下位为“断”。

⑧——负载开关。置上位为“通”，置下位为“断”。

⑨——负载开关。置上位为“通”，置下位为“断”。

⑩——峰值电压测试启动按钮。

①②③——点动调速按钮，与速度的对应开系见下表。

| 速度 | 所需按钮 | 状态 | 变频器参数代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ① | 按下 | P.4 |
| 2 | ② | 按下 | P.5 |
| 3 | ③ | 按下 | P.6 |
| 4 | ②、③ | 按下 | P.24 |
| 5 | ①、③ | 按下 | P.25 |
| 6 | ①、② | 按下 | P.26 |
| 7 | ①、②、③ | 按下 | P.27 |
| 停 | ①、②、③ | 弹起 |  |

【注意】变频器的设置请参阅：“变频器的设定”。

2、旋转方向设定

【系统约定】主轴逆时针旋转为“反”；主轴顺时针旋转为“正”。

【操作】打开设备后盖板，在变频器上方有一个三选一开关，将开关置左或右即可选定“反转”或“正转”，然后盖上后盖板。

3、调节放电针(三针调节见附页)

在更换不同型号的磁电机后，点火角可能有变化，设备放电盘角度指示范围为 0～3600。

【操作】①关闭设备总电源。

②取下刻度盘上有机玻璃上盖。

③取下放电盘上放电针。

④手动旋转磁电机，使飞轮上的凸包正对触发线圈中央，在放电盘上找出合适的孔位装上放电针，使放电针对准刻度盘上低速点火角位置。

⑤装上刻度盘上有机玻璃盖板，旋紧固定螺丝。

【注意】该操作一定要在断电状态下进行。

4、点动测试

【操作】①在确认三个点动调速按钮均处于弹起状态后，将调速方式选择开关，置“点动调速”位置。

②开启设备总电源。

③根据按键盒上指示的按键组合，按下相应的按钮，主轴将以变频器设定的速度旋转。

④此时可进行各项测试，需更换速度，则按相应的组合键即可。

⑤测试完毕，放开按下的键，使之处于弹起状态则电机自动减速至停机。

【注意】方式选择开关在不用时，应打到“停”位置。

5、连续测试

【操作】①将调电位器逆时针旋至最小，将调速方式选择开关置“连续调速位置”。

②开启设备总电源。

③顺时针旋转调速电位器，电机运行速度由低变高；逆时针旋转， 电机速度则由高变低。

④当转速表显示速度为所需速度时，停止转动电位器，进行各项测试。

⑤测试完毕，将调速电位器逆时针旋至最小则停机。

【注意】方式选择开关在不用时，应打到“停”的位置。

6、峰值电压值

【操作】①无论是点动调速还是连续调速，当速度稳定后，按一次峰值启动按钮。

②当表头显示稳定后，方可读数。

【注意】在测试峰值电压之前，必须按一次峰值启动按钮，否则将得到一个错误的电压值。

7、断火考核

【操作】①将点火切换开关置上位，为三针放电方式。

②无论是点动还是连续调速，只要磁电机运转起来，按一次断火考核启动键就可检查有无断火。有断火则断火次数显示加 1。

③考核磁电机的最低点火速度时，最好是采用连续调速方式，速度调节由高向低进行。

8、点火角度测试

【操作】①将点火切换开关置下位，为放电盘方式。

②无论是点动还是连续调速，当速度稳定后，可从刻度盘上读出该速度下的点火提前角。若存在一定的零点值，则减去零点值后为真实点火提前角。

六、变频器的设定

设备在出厂前，变频器的各项参数均由厂方设定，下面仅介绍用户在使用过程

中可能改变的几项参数设定。

设备运转速度与频率的关系如下：

V≈117.5 转/分×F

式中：V—转速，是一个近似值。

F—变频器设定的频率值。

变频器参数输入方法见后面《关于进口变频器参数输入方法的说明》

七、故障诊断

- 开机后，电源指示灯亮，但电机不运转。

  - 检查三相电是否缺相或者是插头与插座配合不好。

  - 电源是否过高或过低，变频器处于过压或欠压保护。

  - 检查有无机械卡住，造成变频器过流保护（检查变频器显示是否正常）。

  - 机柜中空气开关是否保护断开。

□设备能正常运转，有时电机在降速之后不能再启动。

  - 这种情况一般为变频器过流保护，是由于太快造成。此时可将变频器参数 P.8 的设定值加大或慢些降速。

□磁电机运行正常，三针放电正常，但断火次数不停计数。

  - 点火信号采样、信号整形电路有故障。

  - 检查设备地线接地是否良好。

□磁电机运行正常，三针放电有断火，但断火指示不计数。

- 断火考核启动键有故障， 检查是否处于常通状态。

- 检查光码盘上的光电管是否被油污覆盖。

- 电机运行正常， 但转速表指示有误码。

  - 打开机柜，检查转速表输入插头是否松动（ 在关机状态下检查）。

  - 检查光电盘上的光电管， 是否被油污覆盖。

- 电压、电流测试值不准确（ 偏高或偏低）。

  - 磁电机输出线与插针接触是否良好。

  - 插针下面的焊片是否松动。

  - 负载电阻是否接错。

- 磁电机运行正常但不点火。

  - 磁电机输出的触发信号是否接到对应的插针上。

  - 点火器工作是否正常。

  - 高压包工作是否正常。

  - 点火切换开关接触是否正常

八、注意事项

- 必须保证设备接地良好。

- 在测试产品时， 必须罩上安全帽。

- 开机前应检查：

① 点动按钮应为“ 弹起” 关态。

② 连续调速电位器逆时针旋至最小。无误之后方可开机。

- 设备在运行时若有异常噪声， 应停机检查机械部分。

- 不可随意更改变频器的参数设定（ 速度除外）。

关于进口变频器参数输入方法的说明

1、	计算出输入频率值（方法见说明书）：

本例要求输入频率值为 68.08，选择速度 4（参数 24）。 2、	将转速方向开关打到“设置”档。

3、	按 MODE 键，显示 Pr..，按 SET 键，显示 P.000（最高位 0 闪烁）；按 SET 键，显示 P.000（中间位 0 闪烁），按▲或▼键，使中间位显示 7；按 SET 键，显示 P.070（最低位 0 闪烁），按▲或▼键，使最低位显示 9；按 SET 键，显示出参数原设定值 2，按▼键，使之显示 1，按 SET 键 1.5 秒后， 显示 P.79 和 1（交替闪烁）。

4、	按 MODE 键 5 次，显示 Pr..，按 SET 键，显示 P.000（最高位 0 闪烁）；按 SET 键，显示 P.000（中间位 0 闪烁），按▲或▼键，使中间位显示 2； 按 SET 键，显示 P.020（最低位 0 闪烁），按▲或▼键，使最低位显示 4； 按 SET 键，显示出参数原设定值，按▲或▼键，使之显示 68.08，按 SET 键 1.5 秒后，显示 P.24 和 68.08（交替闪烁）。

5、	如还要输入其它参数,请重复第 4 步。

6、 按 MODE 键，显示 Pr..，按 SET 键，显示 P.000（最高位 0 闪烁）；按 SET 键，显示 P.000（中间位 0 闪烁），按▲或▼键，使中间位显示 7；按 SET 键，显示 P.070（最低位 0 闪烁），按▲或▼键，使最低位显示 9；按 SET 键，显示出参数设定值 1，按▲键，使之显示 2，按 SET 键 1.5 秒后， 显示 P.79 和 2（交替闪烁）。

7、 将转速方向开关打到设备运行的方向档。

8、 以上步骤也可参看变频器说明书第三章第二节。