HB-DGJ1型多功能校准仪

(万用表校验仪)

使

用

说

明

书

请勿在有输出时转换各种开关，以免损坏仪器或被检仪表。

本仪器最大输出电压超千伏，操作时请防止触电。

请您在转换开关之前及关机之前，使所有输出回零。

请您在插拔调节器接头时，不要拽拉电缆线，以免信号线中断。

本使用说明书适用于HB-DGJ1型多功能校准仪（万用表校验仪）。在此基准上存在内容和实物改进的可能。

目 录

一、用途、特点…………………………………… 1

二、主要功能……………………………………… 1

三、工作原理框图………………………………… 2

四、技术性能……………………………………… 2

五、使用方法……………………………………… 3

六、注意事项……………………………………… 6

七：维修与调整…………………………………… 7

八、成套性………………………………………… 8

一、 用途、特点：

多功能校准仪适用于检定、校验各种0.5级以下电流、电压表、万用表、钳流表等。亦可作为高稳定度测试电源使用，配合高等级标准表，校对0.5级以上电流、电压表。

二、 主要功能：

2.1、 5 1/2位LED数字显示输出量，可按实际值或百分比两种方式循环显示。

2.2、 交、直流电流输出范围为：0～100uA～500uA～2mA～5mA～20mA～50mA～200mA～500mA～2A～5A～20A。

2.3、 交、直流电压输出范围为：0～200mV～1V～2V～5V～10V～20V～50V～100V～200V～500V～1000V。

2.4、 供选择的交流频率为三种：50Hz、60Hz、400Hz

2.5、 输出超载能自动保护，手动复位。

2.6、 每档电压、电流可以过载20%。

2.7、 钳形表测量：配用本厂标准线圈，可测量AC 0～750A（部分表可测量到1000A以上）；DC 0～1000A 误差±0.3%。

三、工作原理框图：

反  馈

正弦波

发生器

恒  恒

流  压

控

制

功

放

DC

AC→DC

量程转换

输

出

电         源

显      示

四、技术参数

4.1  稳定性：DC﹤满量程的0.01%/2分钟

AC﹤满量程的0.03%/2分钟

作精密测量时仪器需预热两小时

4.2、交流失真度：﹤0.5%

4.3、直流纹波系数：﹤0.1%

4.4、输出频率及准确度：50Hz  60Hz  400Hz  ﹤1%

4.5、输出电压、电流的范围及准确度（23℃±2℃,输出值大于10%量程）

| 输出项目 | 输出范围 | 额定输出 | 最大输出 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流 电 压 | 0～200mV | 10mA | 30mA | DC：±（读数的0.03%+满量程的0.02%）±0.02mV AC：±（读数的0.03%+满量程 的0.07%）±0.04mV |
|  | 0～2V | 20mA | 60mA |  |
|  | 0～5V～10V～20V | 40mA | 100mA |  |
|  | 0～200V～500V | 20mA | 60mA |  |
|  | 0～1000V | 10mA | 30mA |  |
| 交直流 电 流 | 0～100uA～500uA ～2mA～5mA ～20mA～50mA | DC：3V AC：36V |  | DC：±（读数的0.05%+满量程的0.02%） AC：±（读数的0.03%+满量程的0.07%） 2mA以下不考核精度 |
|  | 0～200mA～500mA | DC：3V AC：12V |  |  |
|  | 0～2A～5A～20A | 2V |  |  |
| 标 准 电 阻 | 20、24、50、100、 240、500（Ω） 1、2.4、5、10、 24（KΩ）另加 ×1K、×1倍率档位 （即10KΩ～24MΩ） | 0.25W |  | ±0.3%+20mΩ |

4.6、电源功耗：交流电源电压220V±10%，频率50Hz±1Hz；功耗﹤180VA

4.7、工作环境：工作环境的温度5℃～35℃，相对湿度不大于80%

4.8、工作时间：连续

4.9、外行尺寸：160×430×510mm3

4.10、重量：约16kg

五、使用方法：

5.1、仪器应置于通风良好，无日光直射、干燥、清洁的场所。电源供电电压为220±10%，频率为50Hz±1Hz。电源插座上地线应良好接地。

5.2、面板上幅值调节电位器（或外控数控调节器）逆时针旋到底。面板右下方的内/外控开关，向下为面板控制，向上为外控数控调节器控制。

5.3、接通电源开关，预热15分钟（长期不用或湿度较大时，预热时间应长一些），然后根据被检仪表的性能和量程，选择相应的开关位置。

5.4、根据被检表的性能，转换“输出选择”开关位置，分别为直流电流（DCI）、直流电压（DCV）、关断（0）、交流电压（ACV）、交流电流（ACI）。测试交流档时，应转换“输出频率”开关，选择所需频率。转换“量程”开关选取与被检表相适应的档位。

5.5 根据被检表性能，合理使用输出插孔，从黑插孔（-、*）和红色插孔（+、～）可以输出交直流电压和电流。从黑插孔和黄插孔可以输出较高电压的交流电流。从黑插孔和黄I插孔可以输出12V、0～1A交流电流；从黑插孔和黄Ⅱ插孔可以输出36V、0～0.1A交流电流，专供高内阻交流电流表使用。（AC5mA以下请从黑插孔和黄I插孔输出。）

5.6 输出调节可以选择“内控/外控”调节方式，面板上两只（粗、细）输出幅值调节电位器，在“内控/外控”选择开关置于“内控”时调节才起作用。建议平时多使用外控调节。

幅值调节采用外控数控调节器按键调节时，四只为上升键，四只为下降键，分别按满度的10%/N、1%/N、0.1%/N、0.005%/N设置调节量。上升键具有下述功能：每按一次，输出上升相应键的调节量，点按n次，则上升n倍相应键的调节量，按住不放，输出将持续上升，当显示值﹤100%满度时，如按住10%按键不放，输出最多只能调节到100%满度，待松开按键后，方可继续调节到110%满度。1000V档设定最大只能调节到110%满量程。下降键的功能和上升键相似，只是调节方向相反。如按住10%下降键2～3秒钟，输出将自动缓缓回零。请按此键让输出回零，复位键回零无效！使用键盘调节时，每次测量完毕应按住10%下降键2～3秒钟，等输出回零，再作下一次测量。使用电位器调节时，每次测量完毕应将电位器逆时针旋转到底。键盘调节和电位器调节选择可以通过面板上“内控/外控”选择开关转换。

5.7 5 1/2位LED数字显示窗，由“值/%”选择开关切换显示内容，拨向“值”时，输出显示为实际电压电流值，拨向“%”时，则按该量程的百分比显示。

5.8当出现“超载”灯亮，请将输出调节电位器逆时针旋到底。然后，按复位键复位，按复位键无效时，说明仪器出现故障或使用失当，待查明原因后方可继续使用。

当显示出现E----时，表示超出本量程的120%，请将输出电位器逆时针旋转。

5.9、电阻“Ω”提供22种不同标准电阻，从黑色插孔和黄色x1插孔输出10Ω～24kΩ11种电阻；从黑色插孔和绿色x1k插孔输出10kΩ～24MΩ11种电阻，供校对万用表电阻档中心值使用。测试时仪表无需供电。

六、注意事项：

6.1、当仪器有输出时，尽量避免转换各种开关，以免损坏仪器或被检仪表。

6.2、电流输出连接导线的电流密度应不小于3A/mm2

6.3、电压输出在低量程档，连接导线截面积应大于6 mm2。电压输出在高量程档（250V以上），连接导线应有良好的绝缘。

七、维修与调整：

7.1、仪表正常状态检查：在仪器复位后，直流各档显示应为000，交流电压档或交流电流档（在短路时），允许有数字显示（和实际输出量相等）。

7.2、维修：如发生故障，请及时与我们联系。在保修期内我们将免费修复。

机器部件示意图

电压

整流

滤波

电源（T1）

电流（T3）

电压（T2）

电流整流

风机

功放散热器

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W1：电压幅值调整                       外控插头插拨示意图

W2：电压调零调整                      （捏住箭头所指位置）

W3：交流线性调整                   插入

W4：交流幅值调整                                      连接导线

W5：电流幅值调整

W6：电流线性调整

拔出

W7：功放输出零位调整

W8：振荡器工作点调整

注：功放散热器固定在右面机箱板上，20A长时间短路工作（输出电压〈0.5V〉情况下，右面机箱板温度会很快升高，这种情况属正常，20A连续工作时间最好不要超过5分钟。

八、成套性：

a、多功能校准仪                                    1台

b、输出连接线                                              1套

c、220V电源输入线                                         1根

d、2A保险丝                                               2只

e、使用说明书                                              1份

f、合格证                                                  1份

g、钳型表校验线圈                                        选购件

附：

钳形表校验线圈说明

- 适用频率：DC——50Hz（60Hz、400Hz）

二、 转换精度：±0.2%

三、 规格参数

| 规 格 | 直流内阻 | 钳口尺寸 | 供电电源要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直流 | 交流 |
| 500A （10A 50匝） | 0.2Ω | ﹥16mm | 10A/2V | 10A/2.5V |
| 1000A（10A 100匝） | 0.24Ω | ﹥28mm | 10A/2.5V | 10A/5V |

四、使用方法

- 将交、直流恒流源输出引至测试线圈插孔中。部分测试线圈电流输入有三个插孔，从黑、红插孔可以输入直流或交流电流，从黑、黄插孔可以输入交流电流（具有感性补偿功能）

- 将被检钳形表按测试线圈面板上箭头方向钳住中柱线圈，钳形表的位置和箭头方向平行，置于测试线圈面板上，中柱线圈位于钳口内中心位置。（参见附图（4））

- 交、直流电流源的电流档安培数乘以线圈所注明的匝数即为钳形表的电流值。

- 各种规格线圈在最大允值工作状态，通电时间应不大于3分钟。

- 供电电源的电流误差加上0.2%即为综合误差。

- 部分供电电源功率不足，不能测量到最大允许值，但不影响测量误差（在能输出的电流值上）

- 400Hz必须专门订制测试线圈。

附图（4）：