石油产品苯胺点测定仪


石油产品苯胺点测定仪

使 用 说 明 书

[image: image5.jpg]



   目      录

一、适用标准及使用范围………………………………………2
二、主要技术指标及参数………………………………………2
三、主要结构……………………………………………………2
四、安装及使用…………………………………………………4
五、注意事项……………………………………………………5
六、仪器成套及技术文件………………………………………6
本仪器为精密测试仪器，

使用前请务必详阅使用说明书，谨慎操作！

警告：苯胺有毒，请在有排气功能的防护罩内操作，

室内保持通风，注意安全防护！
一、适用标准及使用范围

本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T262《石油产品苯胺点测定法》所规定的要求设计制造的，适用于按照GB/T262标准的要求测定浅色石油产品和深色石油产品的苯胺点。

二、主要技术指标及参数

1、工作电源：    AC220V±10%；50Hz。

2、电机功率：    6W。

3、加热功率：    1kW。

4、温控范围：    室温～200℃。

5、控温精度：    ≤0.5℃。

6、照明电源：    12V。

三、主要结构

（一）整体结构

   本仪器主要由玻璃器皿、恒温浴缸、控温箱组成。仪器壳体表面部分采用的是耐油、碱、酸及附着力强的高温喷塑工艺，造型美观、做工精细。控温系统采用的是固态调压，性能稳定可靠，操作方便。各部分介绍如下：

⑴ 浴缸：根据不同的温度加不同的液体做加热介质。温度低于100℃时加水做加热介质，高于100℃时加甘油做加热介质。

注意：加热介质一般加至离浴缸口大约30㎜处，不能加的太满，防止加热后溢出！

⑵ 试验装置：根据做轻质油还是重质油的苯胺点，选择不同的试验装置

（见图1、2）。

⑶搅拌电机：与搅拌轴、叶片一起组成搅拌装置，用于搅拌浴缸内的加热介质。

⑷ 温度计插口：先用硅胶塞塞上，插入温度计，检查浴缸内的温度。

⑸加热管：圆环型加热管，加热功率2kW。

⑹调速旋钮：用于调节试管电机的转速，调节时一般不要使浴缸内介质产生旋涡为宜。

⑺ 搅拌开关：打开此开关，搅拌电机工作。

⑻ 电源开关：打开此开关，仪器接通工作电源。

（二）试验装置

1、轻质油（浅色石油产品）试验装置（见图1）

[image: image1.png]


⑴    ⑵    ⑶    ⑷    ⑸    ⑹    ⑺    ⑻

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



图1

⑴ 试验装置座1：试管、玻璃套管等均装在此座上。

⑵ 试管塞：塞在玻璃试管口，上有两孔，大孔置温度计，小孔穿过手动试样搅拌杆。

⑶ 温度计：检测试样的温度。

⑷ 搅拌杆：底部是环型的，手握部分从试管塞的小孔中穿出，用手上下运动搅拌试样。

⑸ 支杆：连接试验装置座和底部托架。

⑹ 手柄：装于试验装置座，方便试样装置的放入和取出。

⑺ 软木环塞：将试管固定在玻璃套管中央。

⑻ 玻璃试管和玻璃套管：外管为玻璃套管，直径40±2mm，长度150±3mm。内置玻璃试管，直径25±1mm，长度150±3mm。

2、重质油（深色石油产品）试验装置（见图2）

⑴    ⑵    ⑶        ⑷    ⑸    ⑹    ⑺    ⑻    ⑼



图2

⑴ 电源线：为试验搅拌电机和照明灯提供的工作电源。

⑵ 温度计：检测试样的温度。

⑶ 搅拌电机：与搅拌轴、叶片一起组成搅拌装置，用于搅拌U型试管内的试样。

⑷ 金属罩：试验时罩在U形试管上，使罩上的孔口对准扁圆形连通管中央。

⑸ U形试管：在两臂之间设有扁圆形的连通管。

⑹ 玻璃试管：内置照明灯泡。

⑺ 照明灯泡连线：照明灯泡通过橡胶塞置于玻璃套管内。

⑻ 手柄：装于试验装置座，方便试样装置的放入和取出。

⑼ 试验装置座2：试管、灯泡玻璃套管等均装在此座上。

四、安装及使用

（一）使用前的准备

1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。

2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T262《石油产品苯胺点测定法》，了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。

3、按标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。

4、检查本仪器的工作状态，使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。

5、检查本仪器的外壳，必须处于良好的接地状态。

6、仪器开箱后，首先按照装箱单清点配件，检查是否齐全，有无损坏。注意玻璃配件要轻拿轻放，防止破碎。如有破碎请及时与我公司联系。

7、小心将各个插头分别插入仪器背后的插座内，注意插头与插座之间的缺口位置。

8、向浴缸注入蒸馏水或硅油，水面高度要求与浴缸口差大约30㎜左右。

9、接通电源开关，调节电压旋钮，加热到试验所需温度。

10、打开搅拌开关，搅拌电机开始工作，旋转调速旋钮可无级调节电机的转速，旋转调节旋钮后开始加热浴缸，通过电压表查看加热电压。

（二）安装与使用

1、轻质油（浅色石油产品）试验：

用两支吸量管分别将苯胺5ml和试样5ml，注入清洁、干燥的玻璃试管中，然后用软塞将温度计和搅拌杆安装在这支试管内。温度计的水银球中部要放在苯胺层与试样层的分界线处。搅拌杆的上端要穿出试管塞的特备小孔，其下端的环要浸到苯胺层。

用软木环塞将试管固定在玻璃套管中央，把玻璃套管浸入浴缸内介质60～70mm。套管的上部用支持夹固定在支架上，加热介质时，经常搅拌试管中的混合物。

2、重质油（深色石油产品）试验：

用两支吸量管分别将苯胺10ml和试样10ml，注入清洁、干燥的U形试管中。这U形管要套上金属罩，使罩上的孔口对准扁圆形连通管中央。

在U形管的一边管臂中进行搅拌之后，U形管的下部要浸在浴缸内介质中，U形管的上部用支持夹固定在支架上。在U形管的另一边管臂中用软塞安装温度计，水银球的中部要放在苯胺层与试样层的分界线处。

在金属罩背面安装好小灯泡之后，加热浴缸内介质，打开照明开关小灯泡亮,调节试管搅拌旋钮，小电机带动搅拌轴，搅拌U形管中的混合物。

混合物的温度达到预期苯胺点前3～4℃时，温度慢慢地上升，并不断搅拌混合物。到了混合物呈现透明，就将试管从介质中提起，搅拌、冷却，混合物的冷却速度每分钟不超过1℃。

苯胺与试样的透明溶液开始呈现混浊时，这就是试管中的水银球或扁圆形连通管背后的金属丝刚刚模糊不清的一瞬间，立即记录混合物的温度，作为试样的苯胺点测定结果，要准确到0.1℃。

五、注意事项

1、仪器在使用前外壳必须有可靠接地。

2、经常保持仪器清洁，防止酸碱、油污、潮湿等侵蚀。

3、仪器出现故障时，应请专业人员修理，或及时与我公司联系，切勿乱拆乱卸。

注意：

1、由于试验需要，浴缸内的温度可从室温加热至200℃，操作者务必谨慎操作，防止烫伤！

2、若浴缸内加的是水，则当室温低于0℃时，请将水缸内的水放尽，防止结冰损坏器件！

警告：仪器出现故障时应立即切断电源，并请专业人员检修排除故障后方可继续使用，防止发生意外！

六、仪器成套及技术文件


1、仪器成套

	序号
	名    称
	单位
	数量
	备    注

	1
	石油产品苯胺点测定仪
	台
	1
	

	2
	温度计
	支
	2
	

	4
	U形管（重质油试验用）
	个
	1
	

	5
	金属罩（重质油试验用）
	个
	1
	

	6
	照明灯组件（重质油试验用）
	个
	1
	

	7
	试验装置座2（重质油试验用）
	个
	1
	带电机搅拌装置

	8
	玻璃试管（轻质油试验用）
	支
	1
	Φ25

	9
	玻璃套管（轻质油试验用）
	支
	1
	Φ40

	10
	软环塞（轻质油试验用）
	个
	1
	中心孔Φ25

	11
	试管塞（轻质油试验用）
	个
	1
	中心孔Φ9及搅拌杆孔

	12
	搅拌杆（轻质油试验用）
	根
	1
	

	13
	试验装置座1（轻质油试验用）
	个
	1
	


2、技术文件

⑴ 使用说明书                                     1份

⑵ 合格证                                         1份

检验员：







包装员：

PAGE  
6

