玻璃弯曲度测试仪

HAB51型

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

一﹑用途

弯曲度检测仪是依据中华人民共和国国家标准GB11614-2009《浮法玻璃》设计制造，用于测试各类玻璃产品的弯曲度，适用于浮法玻璃、钢化玻璃等一系列玻璃产品。

二﹑仪器原理

本仪器采用一根拉直的细钢丝作参照，用一根精密准直的导轨做基准，导轨上安装百分表可电动直线移动，测试玻璃样品与钢丝的间距，从而计算出玻璃样品的弯曲度。

三﹑技术参数

两套装置可分别适用于大块样品和小样品测试。

准直误差：0.08㎜

测量精度：0.01㎜

最大样品长度：2000㎜

功率：20W

电源：220V 50HZ

百分表水平移动速度：≤3.3cm/s

四﹑操作方法

1.根据所测样品的大小，决定是否使用仪器横梁下的样品托架。

2.目测一下待测玻璃，让玻璃凹面朝向仪器，将玻璃样品垂直放到样品架上，尽量使玻璃与仪器导轨平行。

3.调试钢丝，让钢丝与玻璃两端轻轻靠上，此时玻璃中部与钢丝出现空隙。

4.将百分表移至钢丝与玻璃的两端接触点，分别读出百分表值d1与d2，并从导轨上的钢尺读出两个接触点的间距L（也就是玻璃的长度）。

注：移动百分表时，先用主令开关选择就地按钮控制和遥控控制俩种相互独立控制方式；速度控制盒上设置有开关和调节百分表水平移动速度的旋钮。

5.将百分表移至玻璃中点1/2处，读出钢丝与玻璃的间隙d0。

6.按下式计算得到玻璃的弯曲度B = [（ d2 ＋d1 ）/2 － d0 ] ÷L

五﹑维护与保养

本机的关键是导轨的高准直精度，平时应观察导轨表面是否有异物，高精度导轨是否缺油（建议1年保养一次）。

六﹑设备清单

1.弯曲度检测仪          1台

2.百分表                1个

3.产品合格证            1份

4.产品说明书            1份

5.玻璃保险管            2个

6.电源线                1根

| 合格证书 | 玻璃弯曲度测试仪 HAB51型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第1页 | 共1页 |
| 本机经检验合格，准予出厂 出厂编号SERIAL NO： 检验 员INSPECTOR： 负责 人DIRECTOR： 日 期: DATE： |  |  |