燃料电池型酒精测试仪                                           
[image: image1.png]


FIT333

(ips 宽视角增強版)

警告：许多因素(例如：空气残留物，烟味和口腔中各种不同异味等等)都会影响测试水平，所以测试结果仅供参考。酒后请勿驾驶, 制造商和销售商不会对酒后驾驶或其它行为引起的事故负任何责任。
目录
	主机       ………….…………………………………………………………….
	1

	部件解释    …….…………………………………………………………………
	1

	重要        ………………………………………………………………….........
	2

	基本操作条件   ………………………………………………………………........
	2

	充电        ………………………………………………………………………..
	2

	开关机       ………………………………………………………………………
	2

	操作说明     ………………………………………………………………………
	3

	测试记录     ………………………………………………………………………
	3

	标准测试      ……………………………………………………………………..
	3

	快速测试      ………………………………………………………….…………
	4

	传感器测试    ………………………………………………………….…………
	4

	动画使用说明    ……………………………………………………………….....
	4

	屏幕校正    …………………………………………………….…………………
	4

	参数设置    …………………………………………………….…………………
	5

	产品规格   ……………………………………….….............................................. 
	7

	附件       … ………………………………………………………………….....
	7

	可选配件    … ………………………………………………………………….....
	8

	数据上载….…………………………….………………………………...….............
	 9

	酒精测试仪工作原理….………………………………………….…...…............. .. 
	12 9

	校正    ………………….………………………………………….…...….............
	1210

	维修        ……………………………………….…............................................
	10


[image: image2.wmf]主机

	1. 触摸显示屏

	2. 电源键

	3. 退出键

	4. 确定键

	5. 上键

	6. 右键

	7. 下键

	8. 左键

	9. 吹嘴 （专利自动弹出结构）

	10. 内管（专利可更换结构）

	11. USB 接口(连接电脑)

	12. 打印机

	13. 电源接口



	1. 主机

	2. 吹嘴

	3. 无线接收扩展器 (可选配件, 只适用于 FIT333ips Plus)

	4.电源适配器

	[image: image3.png]


5. 手机绳

	6. 无线发射扩展器  

(可选配件, 只适用于 FIT333ips Plus)

	7. 带DC插头的车充 (可选配件)
8. 吹杯

	9. 皮套(可选配件)

	10. 内管 (可选配件)

	11. 打印纸*4

	12. 14500充电电池*4个

	13. 充电器 (可选配件)

	14. 数据下载线


部件解释

重要: 

为了保证仪器精确检测，在使用本产品前，必须仔细阅读本说明书所有项目及正确的操作方法。

*  不要把本产品置于高温，高湿或高尘的环境中。
*  不要敲击或碰撞本产品，尤其不能大力挤压ips 彩屏。
*  不要拆除本产品不该拆换的部分。 

*  在禁止使用无线设备的区域中不要使用本产品。
*  本产品不能在易燃易爆的环境中使用。
*  触摸屏校正时请用附带的触摸笔。
*  使用前，请装上与仪器配套的电池。
基本操作条件: 

*  在每次测试前，请更换新的吹嘴。
*  确保周围环境中没有酒精残留物或挥发物。
*  不能用高浓度的酒精直接清洗本测试仪。
充电
● 轻轻的单击电池盖并移走电池门。
● 装入电池时，请注意正负极！
● 装入4节14500号可充电电池在电池盒中。
[image: image4.jpg]


● 关上电池门。（请参考图1至图3）
[image: image5.png]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



[image: image8.wmf]图1                   图2                              图3

● 如果电池符号显示     红色，请及时充电。
把电池从电池盒中取下，并用指定的充电器充电。
开关机
开机：按电源键大约1秒开机，进入主界面。
关机：按电源键大约3秒（或3秒以上）关机。
自动关机：当仪器10分钟内未进行操作，仪器自动关机，以节能。

[image: image9.png]


[image: image10.png]AER
NO.1/3

ER/MUD: Anj
ERRES:
FAEI]
BYRUS
BIIESH:
FESH: &F
MR : ETDAL

i ———

098.9 mg/100m

SUiETIE: 2011-1-1 1:53:11




1、操作说明 (图标为用户可自行更改图片)
1.1测试记录          

FIT333ips可存储50000 (或以上) 条测试记录。点击 “测试记录”选项，进入“测试记录”模式。点击显示屏“←”、“→”或者左右方向键可查询上一条或下一条测试记录；点击显示屏上的“打印”或按上键可打印此次记录；点击显示屏 “删除”或者按下键可删除此次记录；点击显示屏 “退出”或者按电源键返回主界面。
[image: image11.png]


1.2标准测试
1.2.1
点击“标准测试”选项，进入“标准测试”模式，LCD显示“系统初始化，请等待…” 。
1.2.2
初始化完成后，LCD显示“系统已就绪，请吹气测试”。
1.2.3
主动测试：被测者通过专用吹嘴向仪器连续吹气，吹气状态会以条形显示在LCD上，当听到马达抽动的声音时即可停止吹气，仪器完成采样，自动分析数据，LCD显示“数据取样处理中，请等待…”后，显示测试结果。
[image: image12.png]


[image: image13.png]R




[image: image14.png]Blow. ..




[image: image15.png]TENP:§




[image: image16.png]118

mg/1oonL

R
SN
RE





若吹气流量过小或吹气时间太短，LCD显示“吹气中止”并返回主界面；


若30s内未吹气，LCD显示“吹气超时”并返回主界面;
被动测试：当被测者不想进行测试时，只需对准仪器进气口说话或呼气，同时按下确定键即可完成采样，仪器处理过程请参考仪器“主动测试”。

1.2.4当仪器显示测试数据后，操作人员可选择“退出”、“保存”和“重新测试”。如需打印测试结果，请选择“保存”，按图所示输入相关信息选择“打印”即可。

[image: image17.png]e e« >




[image: image18.png]e e« >




[image: image19.png]e e« >




[image: image20.png]


[image: image21.png]TASRIBN

RVER !





[image: image22.png]e e« >




[image: image23.png]e e« >




[image: image24.png]117

X545
9

mg/100nL

Epl
R




[image: image25.png]e e« >

II
L
E:





1.2.5测试结束后，请弹出吹嘴，换上新吹嘴后，再进行下一次测试。

[image: image26.png]


1.2.6输入界面操作说明

退出：返回至测试结果显示界面
后退：返回至前一个菜单
清除：清除本界面输入的全部信息
Eng： 可选择英文字母、数字及部分常用符号
符号：可选择常用数字符号
Shift：翻至下一页进行选择
中文：可选择国内所有省份简称及部分汉字

空格：输入后，空一格
删除：删除已输入的前一项
确定：完成当前页面信息输入，进入下一个页面

[image: image27.png]Fih
s



1.3快速测试 

仪器会自动分析采样气体，并显示测试结果在LCD上。
此测试只适用于快速检测，如需准确的测试结果，每次快速测试后，请等待3分钟后再进行下一次测试。
在主界面点击“快速测试”选项，进入“快速测试”模式。在仪器初始化就绪后，准备吹气测试，具体请参考“标准测试”。

[image: image28.png]


[image: image29.png]123456789101112




1.3.1快速排査测试 
一按          马上被动测试. 只显示 有/无 酒精排查结果。

[image: image30.png]


[image: image31.png]


             
1.4传感器测试
点击“传感器测试”选项，然后通过吹管向气孔吹入(大约0.05﹪BAC)酒精气体，观察传感器的敏感度及波形（如右图）。如果是一条直线，说明传感器的灵敏度已经很低，需要更换新的传感器。

[image: image32.png]


1.5 动画使用说明
以动画播放形式展示本机基本操作，直观简单，方便您的操作。可随意点击触摸屏或按退出键退出。

2、屏幕校正

当触摸屏的误差太大时，可以重新校正。
方法：开机时用触摸笔长按触摸屏约3秒，进入校正模式。在白色屏幕上会轮流出现红色的“十”标记，用触摸笔点击“十”标记，校正完成，自动进入主界面。

[image: image33.png]


3、参数设置（限服务中心操作）
在FIT333ips的主界面点击“设置”选项，此菜单需输入密码才能进入，进入后显示如下子菜单：设置单位、mg/L设置、设置流量、酒精基准校正、传感器补偿、温度补偿、设置日期和时间、其他设置。

注：此菜单所有设置项请勿随意更改。如因客户自身操作而导致的不良后果，FIT不负任何责任！

[image: image34.png]2.0

2.1

Do Z

2.3




[image: image35.png]1.
2.
3>,
4>,
5.
6>.
.

R8BS
RESBAT
WEREE
RERS

RS

RGER
BRLE

RE A




[image: image36.png]


[image: image37.png]Set Limit




3.1设置单位
有‰ (千分比)、﹪(百分比)、mg/L和mg/100mL四种单位可供选择。

3.2 单位比例设置(高级设置里面设置)
mg/L 与 ‰ (千分比)浓度的比例可以设置为： 2.0、2.1、2.2、2.3，默认为2.2。
[image: image38.png]20015010 0-5Cll o1 M prr Il ok
0C ||5C JlroClisC)
20|25 C B30 C 35 C|

40C|l4sC B0 C 85 C|



3.3吹气流量设置 （只限提供客户服务中心技术员校正使用）
在此模式下可设置最小流量和最大流量。（如右图）

3.4仪器基准校正（只限提供客户服务中心技术员校正使用）
进入校正模式需要超级密码，此功能只能由 FIT 或 FIT 授权中心执行。
3.5传感器数据补偿（只限提供客户服务中心技术员校正使用）
FIT333ips 新增数据补偿功能，可自行手动调节传感器以达到校正仪器保证其精确度的效果。
红色曲线:新的补偿数据.

蓝色曲线:当前使用的补偿数据.

紫色十字光标:指示当前选择的基准点补偿数值.

“RST” 按钮(Reset):新的补偿数据曲线全都清零.
“DEF” 按钮(Default):设置新补偿数据等于当前使用值.

“L” 按钮(Low):只调整最低基准补偿量,其它基准的补偿量将自动匹配生成.

“H” 按钮(High):只调整最高基准补偿量,其它基准的补偿量将自动匹配生成.

“W” 按钮(Whole): W模式,所有基准点整体调整.

“S” 按钮(Single):  S模式,单独调整每个基准点补偿量.

“↑” 、“↓” 按钮: 补偿量递增/递减.

“←” 、“→” 按钮:向前/向后移动选择相应的基准点.

 “0.0‰” ~ “1.9‰” 按钮:直接选择相应的基准点. 
“退出”按钮:放弃当前设置的数据并退出. 
“确定”按钮:提示保存当前设置的数据并退出. 
3.6温度补偿（只限提供客户服务中心技术员校正使用）
[image: image39.png]IREIAIEBHS




⑴ 红色曲线: 新的补偿数据. 
⑵ 紫色十字光标: 指示当前选择的基准点补偿数值. 
⑶ “RST” 按钮(Reset): 新的补偿数据曲线全都清零.

⑷ “DEF” 按钮(Default): 设置新补偿数据等于当前使用值.

⑸ “↑” 、“↓” 按钮:补偿量递增/递减.

⑹  “←” 、“→” 按钮: 向前/向后移动选择相应的基准点.

⑺ “-20 ~ 55℃”:直接选择相应的基准点.

⑻ “退出” 按钮:放弃当前设置的数据并退出.
⑼ “确定” 按钮:提示保存当前设置的数据并退出. 

[image: image40.png]Wait Blow Time:(S)

Heat Clean Time:(S) .% Exit
o
Heat Hold Time:(S)
1| ok
.+_

Blow Time:(S) .:

Resume Time Limit:

Multiple By Resume

(it

Heat Temperature:(C

Temperature By Heat

5 5




3.7时间设置
在“时间设置”模式下，依次输入年、月、日、时、分、秒，

再点击“确定”，保存并退出。

每一次校正后，都必须更新校正的日期。

如未更新，打印的检测报告中校正日期将无相应的时间。

3.8 高级设置

    在“高级设置”下,点击“确定”

[image: image41.jpg]


3.8其他参数设置（只限提供客户服务中心技术员校正使用）
FIT333ips在使用时，测试参数可根据需要进行调整。
⑴ Heat Clean Time  -> 传感器/气室加热时间: 
在设定时间范围内，温度达到后立即进入下一环节.

⑵ Heat Hold Time  -> 加热保持时间: 
在此设定时间范围内保持传感器/气室温度恒定，等待时间到
达后进入下一环节.

⑶ Wait Blow Time  -> 吹气等待时间:
进入吹气模式后，如果在此设定时间范围内没有进行吹气动作，系统将自动退出本次测试
⑷ Blow  Time  -> 吹气测试时间：
用户在进行吹气动作时，吹气时间需达到此设定值，仪器才能完成精确采样。
⑸ Resume Time Limit  -> 最长测试恢复等待时间：
在仪器完成测试后，等待时间需达到此设定值，才能进行下次酒精测试。
⑹ Multiple By Resume Time  -> 恢复时间计算倍数【 x测试结果(千分率) 】.

⑺ Heat Temperature  -> 传感器/气室加热温度：
当传感器/气室加热达到此设定温度时，才能进入下一环节。
⑻ Temperature By Heat Hold  -> 传感器温度保持：
当环境温度低于这个值,才启用传感器温度保持。
4、产品规格
	传感器
	燃料电池电化学传感器

	气泵
	DC-26V,0.2A

	ADC转换器
	16位，3.3V

	单机体积
	190X78X33mm（LXWXH）  

	携带箱体积
	420X320X110mm（LXWXH）  

	单机重量（带打印机）
	0.3kg （不包括电池、纸带）

	电池
	4 节 14500可充锂电池

	外接电源
	DC-9V 直流电源

	电池寿命
	> 300 次（常温下）

	预热时间
	小于20 秒（常温下）

	响应时间
	2 至 10 秒 (< 88.000 mg/100mL)

	工作温度
	-20℃～ 70 ℃（推荐：-20℃～40℃）  

	储存温度
	-40℃～85℃  

	检测范围
	0.000mg/100mL～500.000mg/100mL或以上 （BAC）

	检测精度
	±0.020mg/100mL(C＜88.000mg/100mL) 

±5%(88.000mg/100mL≤C＜220.000mg/100mL) 

±10%(C≥220.000mg/100mL) 

	显示器
	3.5 英寸 ips 彩色触摸屏幕

	报警点设置
	具有实时自检、显示和报警功能

	输入方式
	触摸屏及按键同步配合

	打印机
	58mm 热敏打印机，可无线打印

	数据储存容量
	200,000 条记录或以上（包括日期、时间、输入信息等）

	电脑接口
	USB，记录可上载至电脑

	无线传输
	2.4GHz 

	无线数据传输距离
	1 米（无阻挡）

	产品执行标准
	中国国标 GB/T 21254-2007 标准；
ISO 9001； 

CE

	产品设计符合标准
	OIML 126 ; AS3547


5、附件
	名称
	编号
	数量
	名称
	编号
	数量

	合格证挂牌
	10Y05161
	1个
	吹嘴
	07Y02049
	25个

	手机绳
	08Y0333ips5
	1根
	数据下载线
	12Y06353
	1根

	皮套
	09Y03673
	1个
	带DC插头车充
	09Y05004
	1个

	铝箱
	11Y05781
	1个
	热敏打印纸
	09Y03826
	4卷

	多功能充电器
	09Y03822
	1个
	吹杯
	10Y05326
	1个

	中文说明书
	11Y05467
	1本
	14500可充锂电池
	09Y03684
	4个


 5.1可选配件: 无线打印模块 （只适用于FIT333ips Plus）
[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


更换无线打印机及无线模块步骤如下：

[image: image44.jpg]



[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]





                          






注意：拆卸打印机时，一定要先关机，否则主机可能出现故障。
请使用FIT指定的车充与主机连接！把车充插入车上，进行吹酒测试。然后用无线打印机打印测试结果。




6、酒精测试仪工作原理：
酒精测试仪是通过采集人体呼出的气体，推算出人体血液里酒精含量（简称BAC）。当酒精经胃、肠、肝等消化器官进入血液循环系统后，它就会散布于人体的每一部分。当血液通过肺部时，酒精会通毛细血管扩散于肺腔体进而进入呼吸道。

经长期的实验证明，由肺部血液扩散至呼吸道的酒精浓度与人体血液中酒精浓度是成比例的。而不同国家、人种的推算比例有所差异。中国及一些国家或地区是2200 : 1，简单来说：每2200毫升的呼吸气体中所含酒精的浓度，相当于1毫升血液里的酒精浓度 (其他国家或地区为2300:1或2100 : 1或 2000 : 1；香港为2300:1)。
为了获得足够来自肺部的气体，因此使用酒精测试仪器时最少要吹气5秒。同时，建议饮酒后20分钟后才做酒精测试，在这期间也不要吸烟，并且还需用清水漱口，这样才可能检测到正确的血液酒精浓度读数。

电化学酒精传感器原理：
电化学酒精传感器是通过电化学方法，用铂金催化“燃烧”酒精分子而获得与酒精分子数量正比例电流原理工作的，这也是目前反应时间最敏捷，测试结果最稳定的酒精浓度测量技术。

7、 校正
酒精测试器需要校正吗？
随着时间及使用次数的累积，酒精测试仪传感器精确度会产生漂移而可能导致测试结果不准确，故必须要定时校正来保证其准确度。市面上有些不需要校正的酒精检测产品，消费者请不要受其误导而相信酒精测试仪不用校正可长期保证其精确度！

多久该重新校正一次？
为了保证准确性，每当酒精测试仪使用1000次或是12个月以上，都需要校正一次。根据国际标准 D/N31051 要求，我们建议：至少6个月校正一次以保证它较高的准确性。
8、维修
不可随意扭开FIT333ips的螺丝，也不可撕下FIT333ips的保修标签。如果螺丝遗失，或保修标签损坏，AATECH服务中心将有权不提供任何维修服务。
FIT333ips只能由专业的技术服务部门或经AATECH授权的专业酒精测试仪服务中心维修。
只有与FIT333ips配套的零件才能用于仪器维修。

注意：在使用前20分钟，测试者不可吸烟、喝酒或任何有挥发性饮料及食物，确保口腔没有挥发性残余物，否则不能正确检测血液渗透到肺部的酒精浓度。若酒精直接吹进感应器内，还可能缩短感应器件的寿命，用户应该仔细阅读说明书中的相关事宜。

厂家有权修改技术指标，包装及配件而不事先通知。
基本指标

测量范围：（0-2.5）mg/L

最大允许误差：
测量范围为：（0.00-0.40）mg/L时，误差为±0.020mg/L；
测量范围为：（0.40-1.00）mg/L时，误差为±5%；1.00mg/L以上时为±1%

3





1





2





5





8





6





7





9





129





10000





13





4





11





向前推





按住扣位，主机向前推同时打印机模块向后拉





打印机模块





无线模块





插入车中





无线接收模块





打印模块









