一、概述

数显颗粒强度仪采用先进的测量控制技术，可自动完成加力、测量显示、最大强度值的锁定及复位等操作，是一种自动化程度较高、测量范围较宽的新型仪器，该仪器具有体积小、测量值直读、精度高、使用方便等优点，是颗粒强度测定理想的新型仪器。

二、主要技术指标：

1.电源电压：AC220V±10%    40W

2.环境温度：0℃～40℃

3.相对湿度：≤85%

4.颗粒直径：≤30mm

5.测量范围：5N～1000N

6.分辨率：1N

7.测量精度：≤0.5%FS

8.外型尺寸：225mm×325mm×330mm

9.重量： 15kg

三、使用方法

1.接通电源，显示器显示000，如偏离零点过多，应用螺丝刀微调调零钮，使之为000附近。

2.将试验门窗打开，将样品置于样品盘中心位置，关好试验窗门。按下启动键，直线电机即自动加力，接触到样品时，显示器即有实时数据输出，当样品破碎时，蜂鸣器短促鸣叫一声以作提示，受力数最大值（强度值）即被锁定，同时直线电机反向运行，直至复位状态停止。

3.继续试验时，将样品中的残留物清除，按下复位键，重复上述步骤。

4.当样品强度过大，显示数值超过1000N（出厂时报警值设定在1000N内），仪器蜂鸣器鸣叫，复位键上的红色发光管亮起，则提示超量程报警，直线电机自动反向运行，直至复位状态，此时显示器锁定的为无效数值。

四、注意事项

1．必须提供具有良好接地线的电源插座。

2．禁止敞开试验窗门工作，以免样品破碎物飞溅伤人。

3．当颗粒强度显示大于1000N时，可手动按复位，不等待仪器自动复位。

4．仪器发生故障不得自行拆卸，应返回厂方检修，否则不予保修。

五、仪器的成套性

1、数显颗粒强度仪            1台

2、托盘（含支撑块）              1只

3、试验窗                        1只

4、电源线                        1根

5、保险丝（3A）                  2只

6、合格证说明书                各1份