高斯计/数字高斯计

SHT-5A 型

使

用

说

明

书

北京西润斯仪器仪表有限公司

TEL:010-51666919 15810842463

一 、概 述

SHT-5A 型数字式特斯拉计是用来测量磁场强度的仪器，适用于矿山、冶金、 采矿工程、磁性材料生产应用等部门，用于对磁性体表面磁场和缝隙磁场的检测  本仪器设计新颖、性能稳定、轻巧便携，其主要特点如下：

1、采用超低功耗集成芯片，整机功耗特别低，电池寿命大大延长：

2、采用高精度AD 转换芯片，数值准确稳定；

3、具 备 1Gs(0.1mT)   的分辨力；

4、自动温度补偿功能；

5、电池低电压检测并提示；

6、数字化调零，使用方便；

7、具有峰值测量和读数保持功能；

8、体积小巧，重量轻，方便携带。

二、主要技术指标

1、测量范围0.0mT～2.000T(OGs—20.00kGs)

2、准确度  ±(1.0%Rdg+2字)

3、仪器量程 自动和手动量程

第一量程0.0-999.9mT/9.999kGs; 分辨力0.1mT/1Gs

第二量程  1.000—2.000T/20.00kGs; 分辨力1mT/10Gs

4、测量速度        约2.5次/秒

5、显示方式 4 位 LCD

6、电池型号 7 号(AAA)  碱性电池或者7号镍氢电池2节

7、电池寿命 约500小时(碱性电池)

8、低电报警  约1.8V

9、使用温度 0℃~40℃

10、存储温度-20℃~50℃

11、主机尺寸 125mm×68mm×25     mm

12、探头尺寸1.5×4.0×42+φ18×100  mm

13、整机重量  约200克

三、使用说明

1、仪表按键功能：

量 程 ：         量程选择；

单 位 ：         磁场单位选择；

电 源 ：         开机/关机；

峰 值 ：         峰值测量功能；

保 持 ：         读数锁定功能；

清 零 ：         零磁场校准功能；

2、操作说明

(1)开机/关机

开 机 ：在关机状态下，按电 源按键，仪器出现显示后松开按键，仪器开机； 如果未链接探头或者探头接触不良，会出现提示“PEr”,此时需要关机并连接好探 头，然后重新开机。

关 机 ：在开机状态下，按电源按键，仪器关机；

自动关机：  仪器具有自动关机功能，在电池电压正常情况下，仪器将在  最后一次按键30分钟后自动关机。另外可以通过以下操作将自动关机时间调整为 24小时：关机一>按下清零按键并保持一>按电源键，等到屏幕出现显示一>松开 清零和   键 。

(2)电池低电压报警

在测量中如果电池电压低于低电压报警值，则低电压报警符号闪烁，并在5

分钟后自动关机(无论是否有按键操作);如果在开机时检测到电池电压低，则经 过短暂的报警后自动关机。电池出现低电压报警时请尽快更换电池。

(3)零点清除

在测量状态下，将仪器探头放置在零磁场处，按“     ”键清除零点。

(4)量程切换

短按量程键，可以手动选择量程，长按切换到自动量程模式(AUTO)。

(5)单位切换

按单位键，可以选择磁场单位制T/Gs。

(6)峰值测量

峰值测量适合寻找磁场的最大值，磁场值以绝对数值计算。在正常测量状 态下，按下     按键后，仪器自动记录磁场峰值(绝对值)并显示。在峰值测量 状态下，再次按峰值按键，则退回到正常显示模式。

(7)显示保持

测量状态下，按保持按键，  可以暂时冻结显示数据，以便于记录。

(8)探头方向

测量时请以探头前端平面部分(或没有涂覆白色硅胶的一面)测量磁场， 如下图箭头所示位置。如果被测磁极为N极，测量结果显示为正值，如果为S极， 则显示为负值。

3、注意事项

(1)测量时打开探头保护帽，测量结束安上保护帽。

(2)探头避免受应力、冲击或碰撞。

(3)新旧电池不可以混用，安装电池时请注意电池极性。

(4)必须使用碱性电池或者镍氢电池供电，以免漏液损坏仪器。

(5)仪器长期不使用时(大于半年),应取出电池。

(6)本仪器保修一年(不包括探头)。

磁场单位换算：

毫特斯拉      mT

特斯拉        T

高 斯           Gs

1T=1000mT=10000Gs                 1mT=10Gs        1Gs=0.1mT

- 常见问题及解决办法