BT1-TY-9900数字微风仪

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

地址：北京北洼路90号院

电话：010-51666919

15810842463

邮编：100142

北京亚欧德鹏科技有限公司

一、简介

BT1-TY-9900数字微风仪是用于测量低风速的袖珍型测量仪，仪器采用交直流两用供电方式，便于室内及室外使用，广泛用于采暖通风、空气调节、气象农业、环保、体育、科研、公共场所及劳动卫生等方面。本仪器由探头和电路二部分组成，探头直接暴露在空气中，用阻值的变化反映风速的变化，经过主机电路的处理将风速由数字表头显示出来。该仪器采用集成电路设计，具有灵敏度高、体积小、重量轻、操作简单、方便可靠、数字直读等优点。

温馨提示：送检时请将此说明书和仪器一并送到计量检定单位！

二、技术指标

- 测量范围：0.05~10（或0～30m/s）

- 精    度：±(读数×2%+0.1)m/s（＜5m/s）

±(读数×2%+0.2)m/s（5～10m/s）

- 电    源：镍氢可充电电池

- 显    示：31/2位液晶显示

- 工作环境：5℃~45℃

- 重    量：500g（带电池）

- 附    件：说明书一份，合格证一份

三、使用方法

调零：每次使用前先调零，方法：将探头外保护套旋上。打开电源开关，经1分钟预热后，仪器稳定，显示为0.00。

测量：拉开探头拉杆，将探头保护套旋开，露出探头，即可读数。用后关掉电源开关，将探头杆退回套管。

四、仪器校准

1、仪器在室温下放置半小时以上，开机后稳定5分钟，待仪器显示为0.00后开始校准。

2、 关闭仪器电源，按住[保持]键不放，按下[电源]键放开，等屏幕闪烁显示‘-00.05’后立即放开[保持]键，风速仪进入标定状态。屏幕闪烁10次后显示测量值。

3、 将风洞的风速调到0.05m/s，风洞稳定后快按一下[保持]键， 数秒钟后屏幕稳定显示‘00.05’，0.05m/s标定完毕。

4、 快按一下[保持]键，3秒后屏幕闪烁显示下

一个标定点‘00. 50’，屏幕闪烁10次后显示测量值。将风洞的风速调到0. 50m/s，风洞稳定后快按一下[保持]键， 数秒钟后屏幕稳定显示‘00. 50’,0. 50m/s标定完毕。

5、 继续标定1.00、2.00、5.00、7.00、10.00、15.0、20.0、25.0、30.0m/s标定点，30.0m/s标定结束后，屏幕稳定显示‘ 30.0’，再按一次[保持]键，屏幕显示‘-EHL’，仪器标定完毕，量程为0~30m/s。

6、 仪器可以标定为0~5m/s、0~10m/s、0~20m/s、0~30m/s四种量程。如果仪器要标定为0~5m/s、0~10m/s、0~20m/s量程，当屏幕稳定显示‘-5.00’、‘-10.00’或‘-20.00’时，按住[保持]键直到屏幕显示‘-EHL’后放开，即标定为相应量程，标定结束关闭仪器电源。

五、充电

- 当电池电压低于工作电压时，显示器左上角出现”LOBAT”，提示需要充电。

- 充电方法：将专用充电器一端接220V电源，另一端插入仪器充电器插孔。

- 充电时间：连续充电8~16小时。

- 如果仪器长时间不用，每两个月应充电一次。

本仪器一般不需要过多的维护与校正。打开电源开关，如无任何显示，应考虑电池是否需要充电。若有其他问题，请与我公司联系。