SX3 陶  瓷  纤  维  马  弗  炉

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

电  话：010-51666919/57116369/15313692866

传  真：010-68465110

手  机：15810842463/18301408297

www.hengaodebj.com

一、概述

本系列周期作业箱式电阻炉，以新型铁-铬-铝高温合金丝或硅碳棒作为发热元件，以K、S分度号热电偶作测温元件，通过精密数显智能控温仪实现电炉的自动恒温或程序升降温。炉膛材料采用新型陶瓷纤维隔热材料。具有测温精度高、控温准确、热导率低、高效节能等优越性能。供实验室、工矿企业、科研院所等单位作金属、非金属、合金、陶瓷等材料的高温烧结、热处理用。

二、主要技术参数

1、最高温度：1000℃；

2、电源及功率：AC220V/5KW；

3、炉膛尺寸：400×400×400mm；

4、测温：K分度号热电偶+精密数显程序控温仪；

5、控温：可控硅移相调压+智能PID调节+程序升降温；

6、控温精度：±1℃；

三、操作及注意事项

1、安装前打开包装箱，检查炉子是否完整无损，配套备件是否齐全，文件是否齐全，并详细阅读本说明书后，方可进行安装；

2、本系列电阻炉和控制器（柜）不需特殊安装，只要安放在平整的地面或工作台上即可；

3、按要求连接电气线路后检查设备各部分电器连接是否可靠，螺丝有无松动，确认正常后方可送电，温控仪显示炉膛实际温度,如有异常需检查；

4、小心装入试样至炉膛中部位置，较小样品可放置托台以抬高试样位置，试样需放置平稳，防止加热过程中滑落，同时不可碰触两侧电热元件。再用手抬托炉门，轻轻关好炉门；

5、短按温控仪SET设定键，进入编程，编写好所需程序并确认无误后回到初始状态，功率限制参数在600℃以下取OUT=80，在700℃以上取OUT=100。

6、按电控箱“启动”按钮（绿色），继电器吸合，中间指示灯亮；

7、短按温控仪∧键一次，PRO灯闪亮，设备自动按所编程序完成升降温过程后自动关机，升降温过程中再短按∨键一次设备暂停（PRO灯长亮，温度停留在按键时位置不升不降即恒温），按住∨键不放同时按SET设定键则停止加热即关机（PRO灯灭）。有关温控仪操作、程序编写等参阅温控仪说明书AP程序型控制器使用指南。

8、实验结束后温控仪上窗口显示炉膛实际温度，下窗口交替闪烁0和END字符，表示程序运行完毕。按红色“停止”按钮，加热部份断电，测量部份仍能检测降温过程中炉膛温度。

9、需等到炉温降至150℃以下方可打开炉门取出样品。

10、长时间不用，需关掉设备电源。

四、设备电气原理图

A              N

FU

TA	QA

K

K

A	G1	D

KP1	KP2

G2                               TC

K

RL

FU、保险        K、继电器       A、电流表

KP、可控硅      TA、停止按钮    QA、启动按钮

RL、负载        D、指示灯       TC、温度控制器

五.常见故障及排除：

| 常见故障 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表PV窗 显示9999 | - 仪表热电偶输入端开路； - 热电偶已坏； - 热电偶及其接线处松动，接触不良。 | - 更换热电偶； - 紧固连接处； - 将仪表输入端短路，显示室温，则仪表正常，仍显示9999，表明仪表已坏，则需更换仪表。 |
| 仪表处于运行 状态时主回路 电流表无指示 | - 控温表或电流表损坏； - 仪表与可控硅的连接线松动； - 参数设置不当； - 可控硅损坏。 | - 检查确认后，更换损坏的仪表； - 紧固松动点； - 打开二级菜单查看ABC的百分比值为零； - 检查更换可控硅。 |
| 正常工作中电流 突然达到最大值 | 多数情况为可控硅击穿所致 | 经检查证实后，更换同规格的可控硅。 |